## Sheet1
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 参数要求
1 | 病理科 | 半自动轮转式 切片机 | 3 | 台 | 45 | 1.半自动轮转，切片厚度0.5-100μm，修块厚度1-600µm； 2.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片，最大样品尺寸（L×H×W）55*50*30mm，具备图形化按钮设计有效控制所有重要操作； 3.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本，具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长； 4.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片等功能。
2 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 40 | 1.开放式冷冻室，具有LED灯光调节，18个制冷位点和一个快速冷冻元件，可快速高效的进行样品制备； 2.内置马达驱动高度调节功能，可选消毒系统提供辅助清洁功能； 3.内置触摸屏控件和直观软件； 4.可通过稳定性改进和单独控制的温度设置，达到样本和刀架区域上进行更有效的冷冻样本和切片。
3 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 25 | 1.冷冻位点不少于20个，刀架底座稳固，切片稳定可靠。 2.高容量箱体，配多色样本托，全面紫外消毒，自动除霜，低噪运行。 3.内置彩色触摸屏控件和直观软件，具有消毒系统、辅助清洁功能； 4.高性能双压缩机持续制冷，降温快。
4 | 病理科 | 组织漂烘仪 | 3 | 台 | 2.5 | 1.集漂片、烘片、摊片于一体对切片进行平整和干燥 2.安全可靠的温控系统，温度均匀无温差 3.能满足45张以上的烤片，
5 | 病理科 | 组织包埋冷冻台 | 3 | 台 | 3 | 1.压缩机制冷速度快且温度均匀，噪音低。 2.台面能容量60个以上蜡块