- 第四章 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

项目属性：货物类项目

核心产品：医疗车

一、总体要求：江苏省苏北人民医院拟采购一辆数字化移动诊疗中心专用车辆，车体为医疗车，能够满足体检功能的专用车辆。

二、配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗车（核心产品） | 1 | 辆 | 裸车最高限价为45万元，超过限价作无效投标处理 |
| 2 | 医疗车改装 | 1 | 项 |  |
| 3 | X射线骨密度仪防护配套设施 | 1 | 套 |  |
| 4 | 医用血液冷藏冰箱 | 1 | 台 | 质保期不少于3年 |
| 5 | 除颤仪 | 1 | 台 | 质保期不少于3年 |

三、基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、安装验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人提供的体检车型号需在中华人民共和国工业和信息化部汽车生产许可公告内 ，且产品名称为医疗车。（提供证明材料，上传系统）

- 四.技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗车 | 1.整车 1.1总长：≥10990mm 1.2总宽：≥2500mm 1.3总高：≥3600mm 1.4车厢内高：≥1800mm ▲1.5轴距：≥5550mm 1.6最高车速：≥100km/h 1.7额定载客人数：2-9人 ▲1.8总质量：≥15900Kg 1.9整备质量：≤14000Kg ▲1.10前悬/后悬：≥2200/3150(mm) |  |
|  |  | 2.发动机 2.1发动机燃料：柴油 ▲2.2额定功率：≥206kw ▲2.3额定转矩：≥1000 N.m 2.4排放标准：国六排放 2.5排量：≥7698ml |  |
|  |  | 3.底盘参数及配置 3.1变速器：六档变速箱，气助力两软轴操纵器 3.2制动系统：ECE标准双回路气制动，前盘后鼓式 3.3轮胎：国产真空胎 |  |
|  |  | 4.车身主要配置 4.1行李仓门：上掀式 4.2车门及门泵：双门，铝合金电动外摆门 4.3车窗：封闭车窗 4.4 玻璃窗贴膜：防窥、隔热、防爆，颜色须由采购人确认 4.5空调系统：非独立顶置式空调，制冷量≥23000kcal/h 4.6天窗：1个，具备逃生功能 4.7倒车后视系统：不小于7寸全彩倒车影像一套 4.8踏板：上下车辅助踏板两套 4.9暖风：行车暖风2个 4.10电子遥控门钥匙：前、后门电子遥控门钥匙两套 4.11防锈处理：车辆使用阴极电泳技术，防锈十年以上 |  |
| 2 | 医疗车改装 | 医疗车功能分区要求： 投标单位须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准。 1.★车内功能分区包括：信息登记区、超声检查区、采血区、心电图检查区、X射线骨密度检查区（X射线骨密度仪防护配套设施）、等候区，中标后设计方案如采购人需修改优化要无条件配合，经医院认可后方可改造。（提供涉及到上述所有内容的承诺函，格式自拟，扫描上传） 2.★车身图案和喷涂内容支持医院设计定制，成交后设计方案如采购人需修改优化要无条件配合，经医院认可后方可喷涂。（提供涉及到上述所有内容的承诺函，格式自拟，扫描上传） |  |
|  |  | 信息登记区 | - 电脑工作台；（投标人自行设计） - 两台便携式笔记本电脑：每台配置不低于i9-13900H +32G（16G×2）+1TB固态； - 主体结构：单层,四抽；右侧无门柜，下方无背板，抗倍特台面； - 主体材质：国标S304不锈钢； - 主材规格：板材厚度≥1.0mm； - 工作椅（带靠背）：2个； - 配五孔插座≥3个，其中一个配置USB接口； - 配工作指示灯：1个。 |
|  |  | 超声检查区 | - 1.预留输液区、挂钩； - 2.安装木质检查床1张（配隐私床帘），尺寸：长≥1900mm，宽≥500mm，床帘尺寸需与床适配；床下带推拉门柜，床上面为海绵垫； - 3.▲超声检查区围帘颜色为淡蓝色，带流线型滑动轨道；（须提供安装在医疗车上实拍彩色照片或提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统） - 4.工作台：1张，材质须防火，配套小圆椅1个； - 5.固定垃圾桶：1个； - 6.配五孔插座≥3个，其中一个配置USB接口； - 7.配工作指示灯：1个。 |
|  |  | 采血区 | - 采血工作台：1张；（投标人自行设计） - 医生患者座椅1套； - 配工作指示灯：1个。 |
|  |  | 心电图检查区 | - 1.心电图检查区检查台：1张；（投标人自行设计） - 2.检查座椅：1个； - 3.安装木质检查床1张（配隐私床帘），尺寸：长≥1900mm，宽≥500mm，床帘尺寸需与床适配；床下带推拉门柜，床上面为海绵垫； - 4.固定垃圾桶：1个； - 5.配五孔插座≥3个，其中一个配置USB接口； - 6.配工作指示灯：1个。 |
|  |  | 等候区 | - 1.等候区工作台：1张；（投标人自行设计） - 2.工作椅（带靠背）：1个； - 3.配五孔插座≥3个，其中一个配置USB接口； - 4.配工作指示灯：1个。 |
|  |  | 医疗车装饰要求 投标人须遵循以下原则：满足医疗开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。 1.▲铝板采用符合国家标准GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》；（须提供有效的第三方检测报告，系统上传） 2.▲家具板(胶合板)采用符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制造品中甲醛释放限量(E1≤0.124mg/m³)；（须提供有效的第三方检测报告，系统上传） 3.▲所有车内家具颜色为白色，家具板材为复合材料，家具表面为高分子亚克力表层，美观、易清洁、耐腐蚀，边角均为圆角结构，家具外部边缘为铝合金封边。（须提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统） 4.车厢内材料需环保、易清洁，具备防菌、防腐功能，符合医疗洁净标准。 |  |
|  |  | 供电系统： 1.配电系统要求：配电箱1个(包含漏电保护器、接地钎)，配电箱要求外接220V市电可支持全车设备、空调、照明、网络正常工作；（体检车设备、空调、照明分路供电） 2.外接电缆线盘≥50米，电缆型号须满足全车电力供应； 3.储能系统要求：在无外接电源状态下医疗车可正常工作2小时以上；（提供储能装置/静音发电机） 4.▲线缆采用符合国家标准GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》且有CCC认证标志的线缆；（须提供有效的第三方检测报告及认证标志，扫描上传） 5.▲断路器采用符合国家标准GB/T 10963.1-2020《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器》。（须提供有效的第三方检测报告扫描件上传） |  |
|  |  | 照明系统： 1.照明系统满足正常开展工作需要，每个独立空间支持单独控制 2.各功能区域具备紫外线消毒灯（带定时功能），每个独立空间支持单独控制。 |  |
|  |  | 网络系统： - 1.配置有线局域网，每个检查工位都配有有线接入网口，实现数据交换。 - 2.医疗车须配备稳定可靠的无线网络系统，覆盖各个功能区；3.带宽标准：≥500Mbps（实测下行速率），支持同时接入≥20台设备； - 4.网络类型：双频（2.4GHz+5GHz）Wi-Fi 6（802.11ax）协议； - 5.安全防护：支持WPA3加密协议，配备企业级防火墙及入侵检测系统； - 6.备用方案：内置4G/5G全网通模块，支持SIM卡热切换及APN专线接入； |  |
|  |  | 驻车冷暖壁挂变频空调： 1.数量：3部； 2.功率：1.5P；（提供检测报告或产品说明书等相关证明材料） 3.能效等级：二级及以上能耗； 4.制冷量（W)≥：3500 5.制冷输入功率（W)≤：930 6.制热量（W)≥：4600 7.电辅热输入功率（W)≥：1000 8.能效等级：变频二级及以上 9.电源：220V/50HZ |  |
|  |  | 其他配套设施： 1.车内设备具备防震、固定装置，确保车辆行驶中的稳定性；2.具备驻车支撑装置1套，避免受检者上下车身摇晃； 3.▲整车定制车帘1套，车帘为隐藏式下拉式仿动车窗帘，颜色淡蓝色；（须提供安装在医疗车上实拍彩色照片或提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统） 3.4路车内探头+500G硬盘储存设备； 4.全车具备烟雾报警器系统和灭火装置。 |  |
| 3 | X射线骨密度仪防护配套设施 | - 骨密度仪配套防护措施：（注：需在车内预留骨密度仪放置尺寸。骨密度仪在投标人中标后寄到中标人指定地点，中标人协助安装。） 1.双能X射线骨密度仪一台，尺寸：262cm（长）×109cm（宽）×128cm（高） 骨密度仪重量：272kg，骨密度仪工作时功率：450w； 2.▲防护设施：四周铅板防护≥1.0mm铅当量，底部防护≥1.0mm铅当量，顶部防护≥1.0mm铅当量，电动铅门2扇，操作医生一侧铅门上配置铅玻璃1块（长×宽×厚：400mm×600mm×18mm，±20mm），铅玻璃厚度≥1.0mm铅当量，对讲机一套，配备监控系统1套，监控显示器嵌入铅房墙体内，安全、美观；（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，扫描上传） 3.两扇电动铅门只通过一个控制器和一套运动控制软件控制铅门开关。 - 5.防护标准：X线防护水平符合GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》； 5.▲电动铅门具备运动曲线控制软件，软件智能控制铅门开关，可以实现铅门快速开关，铅门运动到末端时，软件自动控制电机柔性降速，既能保证开关门的效率，又能解决老式铅门因无运动控制软件，导致经常性撞击引起的高发故障。（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统） - 6.X射线骨密度检查区消毒机一台（含质保期内滤芯更换） - 6.1功能：可以对医疗舱内进行空气消毒，设备表面消毒；消杀病毒细菌，分解 TVOC 6.2消毒机具备多种消毒能力 ▲①检测报告应内容应包含空气中细菌消毒报告（须提供有效的第三方检测报告扫描件上传）； ▲②空气中病毒消毒报告（须提供有效的第三方检测报告扫描件上传）； ▲③物体表面消毒报告（须提供有效的第三方检测报告扫描件上传）； - ▲④VOC 降解报告（须提供有效的第三方检测报告扫描件上传）。 - 6.3 颜色：白色与车内顶颜色一致，美观大气； - 6.4 循环风：中部进风，两侧出风；风量：≥19m³/h，内置双风扇； - 6.5 ▲安装方式：吸顶式安装，节省空间（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，扫描上传）； - 6.6 电源电压：220V 50Hz； - 6.7 功率≥10W； - 6.8 ▲体积小巧，产品外形：直径≤250mm，厚度≤50mm；（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，扫描上传） - 6.9 重量≥1kg； - 6.10 噪音：≤35db； - 6.11 适用环境：-10℃-50℃； - 6.12 操作使用：遥控器或手动控制两种模式 |  |
| 4 | 医用血液冷藏冰箱 | - 安装区域：投标人自行设计 - 有效容积：85升； - 门体：发泡门设计，避光门体，产品可改制实现左右换门； - 外部尺寸：产品高度740mm； - 温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选； - 安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；具有远程报警接口功能； - 压缩机：环保无氟制冷剂； - 制冷方式：风冷结构设计，内部采用2个蒸发风机，直流节能照明灯； - 安全设计：安全门锁设计，方便使用； - 产品内部配有2层搁架及1个筐； - 宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； - ★产品具有医疗器械注册证；（提供证书扫描件，上传系统） - 产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测； - 显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性； - 产品采用触摸式按键设计，外观美观； - 噪音≤35分贝。 |  |
| 5 | 除颤仪 | - 1.安装功能区：生命体征监测区； - 2.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线； - 3.彩色TFT显示屏≥8英寸,分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 - 4.支持中文操作界面。 - 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 - 6.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 - 7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 - 8.开机时间≤2s，符合临床使用。 - 9.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 - 10.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 - 11.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。（提供证书扫描件，上传系统） |  |

1.技术要求中打“★”项作为符合性响应条款，未提供相对应证明材料按无效投标处理。

2.技术要求中打“▲”项为重要技术指标项，需提供相应证明材料，且在《技术参数响应及偏离表》中列明，未响应者或任何负偏离每项扣分。

3.招标文件要求提供相关证明文件的，若交车验收时发现技术要求、规格不满足、不能实现采购要求，采购人可以拒绝付款并退货，追究该投标单位造假责任。

五、商务要求

1.项目管理与实施要求：

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对项目建设进全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

投标人应提供项目总体实施安装调试方案，包括但不限于（1）项目人员组织保障、（2）项目实施计划、（3）项目实施关键要素分析、（4）车内布局平面图（投标人须提供平面布局图，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和配置进行改造）、（5）车辆外观设计图（投标人须提供车辆外观设计图：需包含苏北人民医院院名和院徽，中标后最终以采购单位要求的外观设计进行喷涂）。

2.交货期、交货方式及交货地点

交货期：合同签订后三个月内。

交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

交货地点：货物由中标人运至招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，验收交货前存放及保管概由投标人负责。货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。所有费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

3.质保期：

3.1医疗车：自设备安装调试验收合格后3年或里程达10万公里，两者先到为准；

医用冷藏冰箱和除颤仪：自设备安装调试验收合格后≥3年。

注：在质保期内，设备零配件及其维修的费用全免。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时内响应，24小时内必须出具详细的解决方案。

3.2在质保期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。

3.3在质保期外，投标人为货物提供终身维修服务，保证零配件的供给，至少确保5年内物品配件的稳定供应。若发生故障，以报修电话为准，投标人应在24小时内响应，尽快恢复物品的正常运行。维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在货物寿命期内，中标人应能保证招标人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配备。

3.4在质保期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

4.售后服务：

4.1投标人应提供项目售后服务方案，包括但不限于维保方案、服务响应、备品备件、应急响应服务方案。

4.2培训要求：负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准（包含:操作说明、注意事项、日常保养等）；投标人应提供项目培训方案，包括但不限于培训设备使用方法、培训对象、培训时间、培训地点。

5.验收要求：

- 5.1交车时必须提供整车合格证、检验报告、主要医疗设备的合格证、随车器材清单、随车工具清单、车辆交接清单等所有相关资料。（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统）

- 5.2医疗车改装及全部配套设备安装完成且车辆送达指定地点后，中标人应全程协助采购单位办理《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》。办理两证过程中产生的所有费用均由中标人承担，采购单位不予额外支付。（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统）

5.3若因中标人提供的设备不达标、改装工艺缺陷等自身原因导致验收未通过，中标人应自行承担返工产生的全部费用。（提供上述要求的承诺函，承诺函格式自拟，加盖投标人公章，上传系统）

6.报价要求

本项目报价为固定总价，总价包含包含货物运输、安装、调试验收等相关的技术指导和售后服务、利润、税金、医疗车、改装、X射线骨密度仪防护、医疗设备、上牌（投标人需确保本次采购的车辆能在相关车辆管理部门上牌）、培训、运输、办理环评相关手续以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险，采购人不再另行支付。

- 7.付款方式

合同签订后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；车辆验收合格且交付使用后支付合同价的70%。

注：所有款项在收到中标人发票之日起10个工作日内支付

六、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：驻车冷暖壁挂变频空调【空调】）