## Sheet1
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 设备功能需求
1 | 医学美容科 | 祛红激光治疗仪 | 1 | 台 | 160 | 1.用于治疗血管性疾病如鲜红斑痣、血管瘤、毛细血管扩张、静脉曲张、 蜘蛛痣、酒糟鼻等、改善增生性疤痕、座疮瘢痕治疗病等； 2.单激光模式，脉冲染料激光，波长不少于595nm，脉冲持续时间符合0.45-40ms； 3.具备子脉冲技术；控制紫癜的发生程度、减少患者的公休时间，具备DCD动态冷却或风冷系统，集成在主机中；有效保护表皮，减少炎症后色素沉着等副反应的发生； 4.手控开关和脚踏开关同时具备等功能。
2 | 眼科 | 网电源供电骨组织手术设备 | 1 | 台 | 49 | 1.可配备往复锯、摆锯，在眼眶肿瘤手术中用于外侧开眶锯骨； 2.可配备磨钻，在眼眶减压手术中用于磨骨。
3 | 眼科 | 眼库用角膜内皮显微镜 | 1 | 台 | 75 | 1.角膜移植前准确地分析捐赠者的眼角膜状况、拍摄角膜内皮细胞； 2.具备分析角膜内皮细胞，测量角膜厚度，测定样本的温度。
4 | 眼科 | 眼科生物测量仪 | 1 | 台 | 100 | 1.眼科生物测量仪可测量眼轴长度、角膜曲率 、前房深度 、中央角膜厚度 、晶状体厚度、白到白距离、视轴偏心距； 2.可用于人工晶状体（IOL）度数计算，用于白内障手术前检查； 3.可用于屈光不正的诊断与管理，各类眼科手术的术前检查。
5 | 盆底中心 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 150 | 1.聚焦式，配备各1把高、低能量发射器； 2.具备泌尿盆底疾病领域的拓展应用治疗，同时也具备肌肉骨骼疼痛疾病治疗效果优先考虑； 3.能流密度、频率、次数、治疗深度可分别调控，机器使用寿命≧10年等。
6 | 重症医学科 | IABP | 1 | 台 | 120 | 1.光纤机，充放气速度快，抗干扰能力强； 2.采用涡旋式压缩机的气动系统，马达速度可自适应患者心率。
7 | 重症医学科 | 体外膜氧合器ECMO | 1 | 台 | 120 | 便携式，（管路与现有ECMO设备管路配套、可共用）
8 | 麻醉科一部 | 麻醉机 | 5 | 台 | 150 | 2台功能较优化麻醉机： 1.能完成程序性肺复张功能，且高流量氧疗一体化：集成高流量氧疗，支持预充氧与术中窒息氧合，适用于困难气道及危重症； 2.智能闭环麻醉控制：自动调控目标浓度与新鲜气流量，维持麻醉深度稳定，减少手动调节； 3.低流量麻醉与气体减排：智能预测麻醉药物，支持低流量麻醉，降低气体消耗与排放。 4.精准通气能力：潮气量精确可调（最低≤5ml），支持新生儿至极低体重儿，可实现自主/控制通气平滑切换等。 3台基本功能具备的麻醉机： 1.大屏触控操作：≥12英寸触摸屏，支持触控与旋钮双重控制，潮气量最低≤10ml，覆盖新生儿至成人； 2.具备容量控制、压力控制、同步间歇指令通气，可选配压力支持，支持呼末二氧化碳及麻醉气体监测模块等； 3.具备气道压力异常、氧浓度不足、窒息等分级报警，支持以太网或USB导出麻醉记录、报警事件及运行日志等功能。
9 | 麻醉科一部 | 超声 | 2 | 台 | 130 | 1台附带经胸心脏超声探头的超声设备： 1.具备成人经胸心脏检查及血流动力学分析；配置高性能相控阵探头，满足成人及小儿心脏扫查；高灵敏度血流成像，支持低速血流定量； 2.≥15英寸高清触摸屏；≥3个有源探头接口；一键图像优化、自动测量； 3.数据与质控，大容量硬盘存储静态/动态图像；DICOM对接实现数据共享；内置备用电源，满足应急需求。 1台普通超声设备： 1.支持腹部、血管、神经等多科室床旁诊断及辅助操作精准定位； 2.主机便携，≥12英寸屏；锂电池续航≥3小时，支持热插拔；≥2个探头接口，即插即用无需转换； 3.数据与存储：大容量硬盘存储图像及动态回放；USB及DICOM支持数据导出与网络传输；开机≤30秒，满足急重症快速评估。