## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 烧伤整形外科手术室 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 160 | 1.具备双激光辅助对焦功能，独立的触摸屏显微镜控制系统和摄像控制系统，手术显微镜及内置的摄像系统可独立开关机； 2.配置主刀镜、对手镜，光学系统左右倾斜角度≥±45°，光学系统旋转≥±270度； 3.最大工作距离≥600mm，最大放大倍数（12.5倍目镜下）≥15倍,最小放大倍数（12.5倍目镜下）≤1.25倍；； 4.包含独立电路、独立散热内置≥300W氙灯光源用于主照明和备用照明等；
2 | 医学工程部 | 便携式超声 | 1 | 套 | 49 | 1.笔记本式便携彩超，医用彩色液晶显示器，主机防震耐用，抗颠簸，可耐受院内来回拖运周转； 2.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥120分钟； 3.配备腹部探头一把、浅表探头一把、心脏探头一把；配备专用台车及三探头转换器，台车高度可升降，配储物篮。
3 | 教育培训处 | 支气管镜模拟器 | 1 | 套 | 58 | 1.用于气管内镜模拟训练考试，包括模拟操作及培训考试功能； 2.具备通过引导球指引操作路线训练进镜方向感的功能； 3.具备过喉训练、解剖认知、路径训练； 4.具备多科室病例场景模式； 5.具备教学演示功能、考试论证等教培模块功能。
4 | 眼科 | 网电源供电骨组织手术设备 | 1 | 台 | 49 | 1.可配备往复锯、摆锯，在眼眶肿瘤手术中用于外侧开眶锯骨； 2.可配备磨钻，在眼眶减压手术中用于磨骨。