## 医疗器械
序号 | 项目（产品）名称 | 挂网要求
|  | 检测方法学及检测指标 | 配套设备性能及特点 | 产品注册证及省平台挂网中标
1 | 精子梯度分离液 | 上层梯度和下层梯度组合使用，用于人类精子制备，所得样本主要含有游动精子 | 上层浓度40%，下层浓度80%；HEPES缓冲体系：储存温度2-8℃，货架有效期2年 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
2 | 精子操作液 | 含HSA，用于人配子和胚胎操作，包括在ICSI程序中用PVP溶液进行精子制动 | 含HSA 5mg/ml;HEPE缓冲体系；7%（w/v）溶液；储存温度2-8℃ | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
3 | 精子冻存液 | 用于人类精子冷冻保存 | 储存温度2-8℃，货架有效期18个月；HEPES和MOPS双缓冲体系；不含蛋白 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
4 | 洗精液 | 用于精子冲洗和孵育的体外程序 | HEPES体系；储存温度2-8℃，货架有效期1年；含有牛磺酸和EDTA;含5mg/ml的HSA;内毒素（LAL)≤1.0EU/ml；庆大霉素浓度5-11ug/ml;精子活力检测≥80%；渗透压272-288mOsmol/Kg;小鼠胚胎试验（单细胞）囊胚率≥对照组80％；小鼠胚胎试验（培养受精卵数）≥21；30-35℃pH值7.25--7.45 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
5 | 授精输卵管液培养液 | 用于辅助生殖程序，包括人配子和胚胎手法治疗，当作在人类胚胎发育第3天以及配子处理期间作为培养基使用的合成溶液 | 碳酸氢钠缓冲体系；含酚红，不含蛋白；pH值7.3-7.5；渗透压 272-288mOsm/KgH2O | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
6 | 配子及胚胎处理液（含白蛋白） | 在IVF和ICSI受精前的精子冲洗液，并在胚胎移植时辅助将胚胎移入子宫中 | 在IVF和ICSI受精前的精子冲洗液，并在胚胎移植时辅助将胚胎移入子宫中 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
7 | 缓冲液 | 用于提供缓冲系统或在维持细胞张力和活力的同时冲洗、运输或稀释液体，适用于辅助生殖操作 | pH值7.0-7.6；渗透压257-285mOsm/KgH2O;内毒素≤1.0EU/ml | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
8 | 取卵液 | 用于取卵和洗卵 | 1、含肝素钠，取卵时抗凝血，防止血栓，保护卵巢；并有利于捡卵洗卵 2、含9种氨基酸及衍生物：为卵母细胞提供营养和能量支持，协调调节渗透压，抗氧化保护卵母细胞，提升后续受精和胚胎发育率 3、含有EDTA，降低环境重金属离子危害 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
9 | 洗精受精液 | 用于洗涤制备精子，以及体外受精过程 | 囊胚形成率≥80% ， 渗透压255-275 mOsmol/kg， 细菌内毒素（LAL试验）：<0.2EU/ml。 在2ºC-8ºC密闭避光可储存6个月，PH(经6%CO2，37℃平衡)为7.2-7.4 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
10 | 卵裂液 | 用于受精卵形成后至第 3 天（卵裂期）胚胎体外培养 | 内毒素（LAL)≤1.0EU/ml；pH值7.1-7.3；庆大霉素浓度5-11ug/ml;渗透压257-273mOsmol/Kg;含酚红；有效期70天 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
11 | 囊胚液 | 用于D3～D5/D6 囊胚阶段体外培养用的培养液 | 内毒素（LAL)≤1.0EU/ml；庆大霉素浓度5-11ug/ml;渗透压257-273mOsmol/Kg;有效期70天 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
12 | 组织培养油 | 用于体外辅助生殖技术中覆盖培养液或培养液滴 | 过氧化值≤0.09meq/kg， 细菌内毒素（LAL试验）<0.1EU/ml。 储运条件：室温、避光 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
13 | 胚胎培养液 | 用于辅助生殖操作，包括人体配子和胚胎处理，包括作为授精至体外发育第5/6天的培养液 | 针对CO₂培养箱应用，使用碳酸氢钠作为缓冲系统；小鼠胚胎测试（单细胞）发育胚胎百分比≥对照组80%； | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
14 | 精子样本稀释液 | 该产品用于对精液样本进行稀释、液化，其所含成分己酮可可碱可用于精子激活 | 1、有产品注册证 2、每批次提供产品质控，产品稳定性更好 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
15 | 样本稀释液 | 该产品适用于卵母细胞处理液的稀释，其所含成份离子霉素可用于钙离子通道问题激活 | 1、有产品注册证 2、每批次提供产品质控，产品稳定性更好 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
16 | 玻璃化解冻液套装 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的复苏 | 灭菌方法：过滤除菌，SAL10-3 鼠胚试验（MEA试验）：1-细胞小鼠胚胎经96小时培养， 囊胚形成率≥80% 细菌内毒素：＜0.25EU/mL 储运条件：避光储存于2℃～8℃ | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
17 | 玻璃化冷冻液套装 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻 | 灭菌方法：过滤除菌，SAL10-3 鼠胚试验（MEA试验）：1-细胞小鼠胚胎经96小时培养，囊胚率≥80% 细菌内毒素：＜0.25EU/mL 储运条件：避光储存于2℃～8℃ | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
18 | 体外受精显微操作管-注入管 | 用于将单个精子注入卵母细胞 | 辐照灭菌，无菌保证水平为10⁶;细菌内毒素：≤20EU/件；鼠胚试验：1细胞经96h培养，囊胚形成率≥80%; 通过NMPA+FDA认证 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
19 | 体外受精显微操作管-持卵管 | 用于在显微操作过程中固定卵母细胞或胚胎 | 辐照灭菌，无菌保证水平为10⁶;细菌内毒素：≤20EU/件；鼠胚试验：1细胞经96h培养，囊胚形成率≥80%; 通过NMPA+FDA认证 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
20 | 封闭式冷冻载杆 | 用于胚胎冷冻 | 1. 为方便实验室操作者冷冻的区分，至少有6种以上颜色进行区分。 2. 进口产品为全封闭设计，胚胎在接触液氮前实现封口 ，避免胚胎直接接触不洁净的液氮，降低胚胎交叉污染的风险 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
21 | 开放式冷冻载杆 | 用于胚胎冷冻 | 1. 材料通过医疗级认证，液氮反复冻融不脆断，不破裂； 2. 叶片宽度1mm，厚度0.1mm； 3. 能区分胚胎放置面； 4. 完整的生物学评价报告：鼠胚实验，遗传毒性试验； 5. 内径10mm高杯至少能装载5支载体，不少于5个颜色 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
22 | 剥离吸管 | 用于清除卵母细胞和受精卵周围的颗粒细胞或转移卵母细胞及胚胎 | 辐照灭菌，无菌保证水平为10⁶;细菌内毒素：≤20EU/件；鼠胚试验：1细胞经96h培养，囊胚形成率≥80%; 通过NMPA+FDA认证 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网
23 | 阴道镜检查宫颈染色剂 | 基于宫颈鳞状上皮糖原结合染色特性，通过肉眼/阴道镜下着色差异判别正常与异常上皮。手工涂抹染色，即时显色，无需复杂预处理与仪器孵育。阴道镜检查中宫颈组织染色、碘试验/醋酸试验配套显色、活检靶点定位 1.显色一致性:正常鳞状上皮深染，异常上皮/病变区呈浅染或不着色，边界清晰 2.显色速度:涂覆后30秒-2分钟内完成显色，满足门诊高效诊疗 3.安全性:黏膜刺激性低，无明显过敏与不适反应 4.稳定性:开瓶后有效期稳定，批间差小，染色效果均一 5.兼容性:可与醋酸溶液联合使用，不干扰阴道镜判读 | 1.设备适配:无需专用配套分析仪，兼容常规光学阴道镜、电子阴道镜等现有设备 2.操作便捷:即用型试剂，无需稀释/配制，单人份或大包装可选，适配门诊通量 3.质控要求:配套内置质控提示，无特殊校准、维护与耗材附加成本 4.存储条件:常温避光保存，无需冷链 | 有相应产品注册证和阳光平台挂网