## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价（万元） | 功能需求
1 | 病理科 | 病理切片扫描仪 | 2 | 95 | 190 | 一、 一体式图像扫描主机： 1、装卸切片，一次性可以上机装载切片数量≥300张 2、物镜:20× N.A. ≥0.7 3、扫描倍数：具有20 倍 和 40 倍两种不同倍率模式 4、扫描分辨率：≤0.48μm/pixel (20 倍标准模式) ； ≤0.24 μm/pixel (40 倍标准模式)" 5、扫描技术：使用科学级sCMOS图像传感器扫描技术，而非CCD图像传感器，成像相机不能裸露在仪器外侧，需封装在仪器内部，双机械臂，实现光纤传输。 6、仪器对批量扫描后的数字切片可以进行图像质量智能评分。 7、明场扫描时间：15mm×15mm 组织范围，在 20倍和 40倍模式下扫描时间均≤30秒 8、聚焦方式：自动和手动 9、连续扫描能力：可以实现无人值守的批量连续扫描 10、可通过局域网、互联网传输，浏览数字切片图像、进行远程诊断，配有远程图像管理软件，支持多客户端访问。 11、提供接口文件，可以与国内主流PIS/第三方诊断平台进行对接 二、扫描控制及浏览软件： 1.有数字病理图像分析配套软件系统，可得到数字图像中的细胞形态数据，对目标物进行快速检测和准确分析。
2 | 产房 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 19.5 | 19.5 | 具有辐射加热、吸氧、吸痰等功能，支持新生儿窒息复苏抢救基础设备。
3 | 新生儿科 | 多功能辐射台 | 1 | 25 | 25 | 1、适用于早产儿、低体重、新生儿、危重症新生儿开放环境下的抢救及护理治疗 2、陶瓷远红外加热器功率不小于500W，不少于10级输出调节可快速升温 3、无需移动婴儿，三面可以装入X光片，方便拍摄 4、具备电子秤 5、加热器可左右旋转，减少直接照射到医护人员头顶热量
4 | 医学美容科 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 35 | 35 | 1.具备四种面部治疗手具、 2.图像扫描器与机器为一体式 3.七关节平衡锤式导光臂
5 | 烧伤整形外科手术室 | 电动植皮刀 | 1 | 22 | 22 | 1：取皮厚度（至少包含）：0～0.75mm，最小递进单位 ≤0.05mm； 2：取皮宽度范围：至少包含2.5～10.2cm，档位不少于2.5cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm； 3.刀片自润滑，装卸便捷； 4.工作转速 4500–6500rpm，无级调速； 5.手持式控制，手柄设安全开关； 6.保护等级 I 级，防电击程度 BF 型； 7.整机可高温高压消毒，兼容环氧乙烷、低温等离子灭菌方式。
6 | 烧伤整形外科手术室 | 医用悬浮床 | 1 | 35 | 35 | 1.悬浮力五档可调，承载力≥230KG 2.温度设置范围（至少包含）25℃-43℃ 3.加热功率≥0.8KW，风机功率≥0.9KW，动力输出≥5档，需附检测报告 4.外形尺寸（长×宽×高）≥2230mm×935mm×920mm 5.床体重量≤850kg（含微颗粒）；称重精度±0.1kg； 6.精简触控屏操作界面，多角度可调，支持夜间照明控制 7.触摸屏角度可调，操作不受限，高清液晶显示，故障时红屏闪屏警告 8.手动/脚踏双开关，外置双接插位，切换灵活
7 | (南院)健康管理中心 | 医用射线防护系统 | 1 | 16 | 16 | 1. 对患者实施射线屏蔽保护，对未检部位进行立面全覆盖遮挡 2. 防护窗口自动跟随探测器同步对中
8 | 医学检验科 | 检验科集中纯水设备 | 1 | 20 | 20 | 每小时产水量≥1500L，电阻率>18MΩ·cm，一级纯水罐≥600L，二级储水罐≥750L
9 | 眼科 | A/B型超声诊断仪 | 1 | 35 | 35 | 精准测量眼轴、角膜曲率、人工晶体度数等，内置多种人工晶体计算公式；多模式、高分辨率成像功能，清晰显示眼内结构。
10 | 眼科 | 白内障超声乳化治疗仪 | 1 | 40 | 40 | 高效超声乳化系统，精准灌注、抽吸系统前房稳定性好，热损伤小，个性化参数设置，套包更换方便快捷。
11 | 心血管内科 | 血管内超声诊断仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1.支持冠状动脉及外周血管内超声成像检查； 2.配备无线FFR模块，支持冠脉造影及介入手术中血流储备分数测量；压力信号通过无线方式转换为数字/模拟信号，并与主机无线连接； 3.显示器：≥19英寸，分辨率≥1280×1024； 4.支持自动/手动回撤，显示回撤距离； 5.支持图像动态回顾功能，图像降噪选择模式； 6.支持一次性超声诊断导管采用非接触式无线感应识别，连接后主机自动识别。