## Sheet1
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 功能需求
1 | 介入科 (第二手术室） | DSA | 1 | 套 | 2000 | 设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。配合普外、妇产科等临床科室开展杂交手术。 1.主要组成：多轴落地式C臂机架，床，高压发生器，球管，数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统，控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。
2 | 超声科 | 超声诊断仪 | 2 | 套 | 340 | 用于超声科全身超声检查 使用。主要需求如下： 1.一台机器需侧重于产科的专用高档机器（尤其是胎儿超声心动图），配5把探头（腹部、腔内、浅表、血管、四维）。 2.一台全身机同样需配5把探头（腹部、腔内、浅表（普通高频）、血管、浅表（超高频））。 3.2台机器均标配DICM接口，且超声工作站静态传图实时速度反应<1秒。 4.其中1台全身机需标配剪切波弹性（腹部、浅表、腔内）.各探头均支持超声造影、有显微造影功能。
3 | 骨科 | 关节运动功能参数检测仪 | 1 | 套 | 275 | 用于运动医学关节疾病初筛，运动医学关节疾病术前分析、术中指导、术后评估、 不同骨科/运动医学科手术方案的对比研究，用于进行关节骨性结构、韧带、半月板、髌骨、软组织等关节相关疾病的术前、术后关节运动功能评估，实时生成检查报告，客观评价受试者关节运动功能。结合应力位X 光片/CT/MRI 等影像学对关节静态结构的检查，为临床上关节运动功能精准诊疗，康复训练方案的精准化、数字化提供支持。功能包括： 1.有效测量范围：水平500mm-1200mm，垂直450mm-1200mm，角度精度允差≤2°，位移精度允差≤2mm。 2.能实时显示膝关节三维六自由度数据曲线，髋、踝关节的三个角度曲线。 3.采样频率不低于60Hz。 4.检测时场地占用不超过2m×3m。 5.1名操作人员即可完成检测，单次检测时长不超过10分钟。 6.数据输出格式：xml、 png、avi\txt，实时及回放3D模型动画，具备实时报告生成功能，具备不少于3个USB接口及不少于1个标准网口。 7.集成高清视频镜头与红外三目运动捕捉镜头，运动捕捉镜头及主机采用一体式台车设计方便移动。 8.集成式双模红外立体定位组件，采集频率60Hz，测量精度：亚毫米，采集方式：红外线三维立体定位。 9.集成高清摄像镜头实时拍摄与回放运动画面. 10.摄像头具备自动对焦功能，最高采集频率60Hz，最大分辨率：1080p. 11.半球式股骨追踪器、胫骨追踪器，全球式髋关节追踪器、踝关节追踪器，具备半球式三维定位探针，高粘连性防滑脱绷带，定位方式：被动反射红外光. 12.具备双向行走功能，具有一键停机、摔倒急停保护功能，具备升降功能满足上坡测试。 13.2台23英寸IPS显示器，分别向操作者与受试者进行画面展示,分辨率1920x1080. 14.具备单个数据和批量数据导入功能,步态自动切分和统计功能,步态参数计算功能; 15.具备正常人群关节运动大数据库，具备测试数据与正常数据的对比分析与智能评分功能。
4 | 消毒供应中心 | 高温压力蒸汽灭菌器 | 3 | 套 | 450 | 用于消毒供应中心高温高压灭菌使用。 1.灭菌器需符合 EN 285、AAMI ST79 等国际标准及 WS310 、GB 8599等系列标准要求。 2.共采购3台灭菌器，有效容积≥1500L，其中一台具备自发蒸汽功能，满足蒸汽停供时的灭菌需求。 3.灭菌温度传感器分辨率至少为0.1 ℃，压力传感器在0kPa〜400kPa绝对压力的数值范围内精度至少为±1.6％，分辨率至少为1kPa；真空度≤100mbar，最短灭菌周期≤4分钟，操作周期中每个指定时间间隔的时间误差不超过土1％，可实时监测灭菌过程中的灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等。 4.具有智慧数据存储功能，具备历史锅次查看功能。 5.具备真空干燥、脉动空气干燥功能，提升干燥质量和效率，解决湿包问题。 6.具备严格的焊接工艺保证灭菌器主体质量可靠，关键部位建议采用316Ti不锈钢材质，具备较强抗腐蚀能力。