## Sheet1
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 功能需求
1 | 泌尿外科 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 套 | 250 | 主要用于泌尿外科手术室常规超声检查及术中实时引导，重点满足前列腺穿刺活检.经皮肾穿刺造瘘、经皮肾镜通道建立及术中肾肿瘤定位等操作需求。设备应具备： 1.高清二维灰阶成像.彩色多普勒血流成像.能量多普勒及频谱多普勒功能，能够清晰显示肾脏、集合系统、膀胱、前列腺及周围组织结构，准确识别肿瘤边界、穿刺靶点及重要血管走行，为术中定位、穿刺路径规划及风险评估提供可靠依据，提高手术精准性与安全性。 2.支持腹部探头.腔内探头及穿刺引导装置。 3.具备实时动态成像.穿刺引导线显示、图像冻结、测量分析、图像存储、数据传输及联网功能，满足手术室环境下连续、稳定、高效使用需求，适用于泌尿外科各类超声引导下诊疗及术中辅助定位操作。
2 | 生殖医学中心 | 高端生殖中心超声诊断仪 | 2 | 套 | 200 | 用于生殖医学中心妇科检查及相关操作使用。 1.生殖超声专用的自定义评分模型及报告模板。 2.自动卵泡测量。 3.4D输卵管造影及妇科造影。 4.子宫内膜容受性自动分析。 5.腹部探头、腔内探头、腔内容积探头、一线一凸双平面探头 。
3 | 麻醉科 | 超声机 | 1 | 套 | 130 | 功能包括： 1.彩色监视器：≥19寸高分辨率彩色LED显示设备。 2.触摸屏：≥19寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。 3.电池的续航时间(实时连续非冻结下扫查)：≥240分钟。 4.一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置。 5.全数字化超宽频带波束形成器。 6.数字化高分辨率二维灰阶成像。 7.谐波成像技术。 8.能量多普勒(CDE/PDI)，方向能量图。
4 | 生殖医学中心 | 可视化电生理诊断系统 | 1 | 套 | 380 | 能够实现生殖医学科相关的生殖疾病.男科疾病的精准电生理中西医结合诊断，并提供“精准化+多维度”的电生理治疗参数和治疗模式（3天整体治疗、7天疾病靶向治疗）。
5 | 放疗中心 | 直线加速器 | 1 | 套 | 1870 | 用于肿瘤患者放射治疗，具备3D-CRT(三维适形)、IMRT（普通固定野调强）、VMAT （旋转调强）技术、IGRT（图像引导）技术、呼吸门控技术、SBRT（立体定向）技术、ART（自适应放疗）等技术，保证满足精确放疗质量与需求。简要性能要求： 1.具有快速治疗（时间短）、靶区自动勾画、快速剂量验证等功能。 2.能满足医院现有场地。
6 | 烧伤科 | 激光多普勒及经皮氧分压测量仪 | 1 | 套 | 150 | 用于烧伤患者创面检查评估，至少包含无创检测ABI,TBI,温控血流，经皮氧分压及SPP（皮肤灌注压）等功能，主要参数如下： 1. 主机自带触摸式显示屏及数据记录存储系统。至少能够配备8个功能单元，包括激光多普勒温控单元.经皮氧分压单元和压力单元。 2. 内存存储容量≥1 GB。 3. 血流及温度复合单元 3.1 测量范围包含：0至1000PU，0-50℃。 3.2 加热范围包含：+26至+44℃，精度不低于±0.5％。 3.2 压力单元每个单元不少于四个压力通道。 3.3 输出范围包含：压力0至300 mmHg。 3.4 压力准确度：±2％。 4. 氧分压单元测量参数：tcpO2。 4.1测量范围包含：tcpO2 = 0至1999 mmHg（0-267 kPa）温度设置范围包含：37至45℃，步进0.5℃。 4.2 内置气压计范围：225至825 mmHg，精确度：±3.0 mmHg。
7 | 生殖医学中心 | 时差培养箱 | 1 | 套 | 198 | 用途：用于辅助生殖技术中对胚胎进行体外培养，并利用时差系统和成组培养对胚胎观察，利用分析软件进行胚胎评级分析。 1.容量：具备至少6个培养舱室，并对其进行培养和实时拍照监控，可允许多台时差培养箱串联使用。各舱室相互独立，每个培养舱室的气体浓度.温度.湿度及时差成像系统均可独立控制和监测；若某一舱室出现故障，可在不影响其他舱室的情况下，进行独立检修。 2.在装载和取出某个培养皿时，不会对其他舱室中正在培养的培养皿造成气体.温度的影响。 3.培养舱室具备加湿功能，湿度至少达到60%-95%。 4.外接纯气或预混合气体，每个舱室二氧化碳探头≥2个，气体浓度稳定，避免胚胎遭受气体变化所带来的影响。气体最大流速≥1080 mL/min，气体恢复时间≤3分钟。 5.内置气体循环系统，舱室开关盖后会启动快速吹扫模式，使舱室内快速达到最佳气体浓度水平。 6.每个舱室配置独立供气系统，共拥有≥6条独立气路。配备单独的警报系统，共拥有≥6套警报系统。 7.温度控制范围大于等于：35℃-40℃；温度精度：±0.2℃。 8.每个舱室配备≥2套加热系统，每套系统使用多个独立的加热元件，舱室底部和舱盖均可加热，保持舱室内温度稳定，温度恢复时间≤1分钟。 9. 设备软件方面采用上.下位机独立控制架构，若软件系统故障，设备可正常运行，维持培养环境稳定。设备端独立热切断保险，温度到达阈值后切断加热系统，保护胚胎培养安全。 10. 每个舱室配备1个温度检测端口.1个气体检测端口用于校验质控，检测时各舱室间互不影响。 11.设备需配备气体过滤器，对于粒径＞0.3μm的微粒，HEPA滤器清除率≥99.97%，设备使用中无需润滑液，无产生VOC风险，无需活性炭过滤器。 12.照明系统：单色橙光或红光LED灯。 13.拍照系统：每个培养腔室内置1个独立高清摄像头，共≥6套拍照系统，摄像头像素≥500万。
8 | 心超室 | 彩色超声诊断系统 | 2 | 套 | 480 | 用于心脏超声检查使用。主要功能包括： 1.心超机器帧频及分辨率能满足经胸及经食管心脏三维超声清晰显像。 2.能满足先天性心脏病及瓣膜病术中引导。 3.能满足外周血管细小动静脉显像。 4.配备在机心脏三维容积及组织斑点追踪分析软件。 5.配备小儿心脏探头。
9 | 康复科 | 下肢康复机器人 | 1 | 套 | 280 | 系统通过驱动患者双侧髋.膝关节，实现生理性步态模式。髋膝关节活动范围及屈伸角度分配可个性化调节，提供加强的按需辅助，支持训练中实时调节驱动力。主要参数如下： 1.可独立调节的机械腿结构； 2.配备成人踝关节矫形装置； 3.具备动态减重系统与坐站转移辅助功能； 4.配备无障碍设计医用步态训练跑台； 5.双屏一体显示与多重安全保护 6.具有个性化训练软件与科研数据管理功能。
10 | 盆底中心 | 低强度脉冲式超声波治疗仪 | 1 | 套 | 160 | 用于盆底疾病治疗。主要参数包括： 1.工作类型：调制波或压力波。 2.有效声强：不大于3W/cm2。 3.连续工作时间：不小于4h。 4.波束不均匀性系数：最大波束不均匀性系数不大于 8.0。 5.声波工作频率：不大于1.75MHz，误差为±10%。 6.占空比（在一个脉冲循环周期内，发射声波的时间相对于循环周期总时间所占的比例），不随治疗档位或治疗时间的调节而变化（提供第三方检测报告或者说明书等证明资料）。 7.配备一次性橡胶膜，且在治疗头使用寿命内免费提供。 8.有圆型治疗头，且有效辐射面积≤4.5cm2。 9.有方型治疗头，且有效辐射面积≥7cm2。 10.治疗档位：不小于5个。 11.治疗头有支架支撑，治疗过程中无需手扶。 12.配备治疗床，治疗体位可调节。 13.水处理系统具有水循环降温和去除气泡功能。 14.治疗平台含心理辅导视频及教学辅助模型；可根据观看进度与患者实现实时人机互动。 15.治疗软件有患者信息输入.修改及存储等功能，治疗软件终身免费升级。
11 | 盆底中心 | 二氧化碳激光治疗系统 | 1 | 套 | 220 | 盆底中心用于治疗轻中度压力性尿失禁.阴道松弛.外阴硬化性苔藓.绝经生殖泌尿综合征等问题，主要参数如下： 1.激光介质：二氧化碳混合气体。 2.激光类型：气体激光。 3.激光波长：10600nm±10nm。 4.激光模式：TEM00（基膜）模式。 5.CW连续方式功率：≥40W。 6.激光发射的峰值功率：≥350W。 7.平均功率：≥0.2-15W。 8.激光能量：Pulse（脉冲模式）下最大脉冲能量为≥580mJ，SuperPulse（超级脉冲）串能量≥35J。超级脉冲模式下最大脉冲能量≥27mJ，最大脉冲串能量≥15J。 9.穿透深度：≥200um。
12 | 眼科 | 眼科导航手术显微镜 | 1 | 套 | 500 | 用于眼科手术术中操作辅助。功能包括： 1.术中实时导航：散光人工晶体轴位导航、撕囊中心导航、切口定位导航、角膜松解导航。 2.术中OCT功能：实时观察眼底、晶体位置、囊袋及拱高。 3.高清光学成像，支持3D/4K显示 。 4.电动变倍、电动对焦、电动倒像、主刀助手镜同步切换。 5.术前规划对接：可导入角膜地形图、IOL Master等数据，术中自动匹配追踪。 6.眼动实时追踪、镜内投射导航、支持视频录制。