[bookmark: _GoBack]美容中心手术烟雾净化器采购需求

1、 设备名称：手术烟雾净化器
2、 采购数量：1台
3、 采购预算：成交价不高于3.7万元。
4、 应用范围
适用于皮肤科、美容科、妇科、手术室、肛肠科、骨科、口腔科、麻醉科等科室。完成对电刀治疗、LEEP刀治疗、激光治疗或牙科打磨时产生的手术烟雾进行过滤、净化，避免烟雾弥散。
5、 技术要求
1、 设备组成
1.1主机+万向吸气臂+初级过滤芯+集气罩或吸烟手具，配脚轮及推杆
▲2、万向吸气臂
2.1可360°旋转，吸气臂前端可180°旋转
2.2关节数量：4节；
第一节160mm±5mm、第二节860mm±5mm、第三级580mm±5mm、第四节140mm±5mm（可根据需求定制）
2.3展臂半径≥1.2米
2.4前端配置过滤芯+弧形透明罩（斜口）或专用手具（可根据要求选择）
2.5材质：铝氧化
2.6口径：Φ50
▲3、净化效率
3.1颗粒物净化率≥98%（过滤颗粒物≥0.1微米），提供检测报告。
3.2微生物一次性净化效率≥99.9%，提供检测报告。
3.3微生物一次通过净化效率≥99.99%，提供检测报告。
3.4滤芯消毒方式：臭氧/等离子消毒
4、 手术烟雾净化器技术参数
4.1工作噪音≦55dB
4.2吸烟风量：≥80m³/h
4.3管道风速：≥8m/s
4.4罩口风速：≥2.5m/s
4.5工作电压：AC220V
4.6整机功率：≤310W
▲4.7控制方式：遥控控制和手动控制两种方式可选择
▲4.8滤芯消毒方式：可选配升级臭氧消毒、等离子消毒和臭氧等离子消毒，三种方式可以任意选择。
五、其他要求
1、质保期：不低于叁年，质保期内免费提供耗材
2、货  期：10天
3、业  绩：近三年内类似项目业绩不低于3份。

