## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 温控鼻炎治疗仪 | 1 | 12 | 12 | 1、具备温控与高频功能；2、可与鼻内镜导航、影像学评估等其他技术相结合，联合治疗鼻炎。
2 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 视觉强化测听系统 | 1 | 15 | 15 | 1、通过视觉奖励条件反射，可获得左、右耳在不同频率的气导和骨导听力阈值。2、基于VRA获得听力图，适合婴幼儿助听器的选配、编程和效果验证。3、可动态监测儿童，尤其是分泌性中耳炎患儿的听力波动。
3 | 骨科 | 神经肌肉刺激器（无线） | 1 | 14 | 14 | 1.可模拟大脑对运动神经发出动作电位，有针对性激活伤部肌肉，达到不同的康复训练要求。2.支持无线连接，可以贴在肌肉上配合主动运动同时进行。
4 | 骨科 | 下肢康复系统 | 1 | 26 | 26 | 1.可用于膝关节损伤、膝关节术后以及膝关节疾病的康复性治疗，适用于大多数损伤治疗和术后情况以及膝关节疾病； 2.具备热身程序、末端停顿功能、牵伸等功能。
5 | 骨科 | 运动促进健康监测一体机 | 1 | 60 | 60 | 1.具备身体形态监测、身体机能监测、身体素质监测、健康管理支持等功能。2.具有AI功能
6 | 骨科手足 | 肌电图与诱发电位仪 | 1 | 20 | 20 | 1.用于术中神经监测；2.连接线可循环消毒使用；3.具备快速启动、紧急暂停功能，监测参数可一键调节，内置术中异常信号报警功能，报警阈值可自定义；4.支持多模式检测，可根据手术类型切换检满足不同手术场景的监测需求。
7 | 脊柱外科 | 电生理参数监测仪 | 1 | 48 | 48 | 1.具有高低通滤波功能等。多档可调；2.支持不少于32通道信号采集，支持多个通道集合成为一个输出端口与耗材相练；3.支持采集电极快速连接；4.具备中央控制功能及云监测功能。
8 | 康复医学科 | 膀胱压力容量评定系统 | 1 | 19 | 19 | 1、具备膀胱内压超安全阈值，系统可自动报警或停止灌注功能。 2、灌注系统控制流速可调，支持低速和中高速灌注，灌注介质恒温。 3、具备动化分析软件，自动识别灌注过程中的不稳定收缩波。能实时显示排尿期压力-流量图，计算最大尿流率时的逼尿肌压力。 4、能生成包含压力曲线图、表格数据和临床结论提示的标准化图文报告，支持打印及导入电子病历。
9 | 康复医学科 | 心肺康复中央监护管理工作站 | 1 | 49 | 49 | 1.能多床位动态监护，处方远程执行，中央工作站训练和监护数据实时同屏显示； 2.能随时查看执行情况(当前管理人数以及处方进度及有效期等)，进行消息、科室及问卷管理 3.配套设备具备处方接收，执行处方，数据实时传输中央监护工作站 4.呼吸训练器涵盖呼吸训练+气道廓清功能，语音呼叫及按键双重功能 5.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。
10 | 康复医学科 | 3D 体型体态分析系统 | 1 | 29 | 29 | 1.三维体型扫描与脊柱形态重建功能。2.脊柱侧弯及姿态参数自动测量功能。3.多维体态评估与异常识别功能。4.疗效评估功能。5.智能报告与康复方案辅助功能。
11 | 医学美容科 | 整形外科动力系统 | 1 | 65 | 65 | 1.具备多款马达手柄（磨钻、往复锯、摆动据等）；2.匹配多种磨头锯片（西瓜磨头、金刚砂磨头、螺纹钻头、往复锯片、摆动锯片、骨锉等）；3.用于分离、去除、修整和锯切硬组织、软骨和类似物以及骨移植材料等。
12 | 重症医学科 | 气道管理仪 | 1 | 28 | 28 | 1.提供持续高频振荡、持续呼气正压和雾化功能，促进患者气道分泌物的松动与排出，用于预防和治疗肺不张连续高频振荡；2.氧气驱动，非电源驱动。
13 | 重症医学科 | 舌下微循环成像系统 | 1 | 95 | 95 | 1.图像分辨率≥200万像素。2.录像帧率≥40帧/秒。3.成像视野面积≥1.5mm²。4.具有参数趋势图功能，可生成≥3个时间点的参数趋势图报告。 5.具有自动计算红细胞流速参数RBCv的功能。6.具有自动计算糖萼参数的功能。
14 | 内分泌科 | 糖尿病并发症治疗仪 | 1 | 40 | 40 | 1.可缓解患者麻木、刺痛等神经病变症状，改善循环，缓解下肢肿胀等，2.可结合中医中药导入治疗。
15 | 皮肤科门诊 | 高频电灼仪（痤疮治疗仪） | 1 | 29.8 | 29.8 | 1.可治疗各类型痤疮、痤疮疤痕，改善毛孔粗大、肤色暗沉；2.能去除病变组织、调整局部组织形态，适配临床皮肤治疗需求。
16 | 康复科 | 便携团体神经肌肉刺激治疗系统 | 2 | 9.8 | 19.6 | 1、单机≥四通道，独立输出，支持多人多部位同时治疗； 2、支持1拖4团体电刺激工作站， 集群化管理； 3、刺激器同时满足低频、中频治疗频段，具有选择内置方案的功能，适用更多的适用场景。
17 | 泌尿科 | 医学影像工作站 | 1 | 18 | 18 | 该工作站需与膀胱镜摄像系统配套使用，应具备以下功能： 1.实时图像显示：清晰、稳定显示膀胱镜检查图像，满足膀胱黏膜、输尿管开口及可疑病灶观察需要。 2.图像与视频采集：支持检查过程中静态图像抓拍和动态视频录制，完整保存关键解剖部位及异常病变影像资料。 3.回放与基础处理：支持冻结、回放、逐帧浏览、放大及亮度/对比度调节，便于检查中观察和检查后复核。 4.病例管理：图像、视频与患者基本信息、检查时间、检查者信息关联，支持按姓名、检查号、日期等条件检索。 5.标注与报告辅助：支持图像文字标注、箭头标记和重点病灶标识，用于检查记录及报告制作。 6.存储与导出：具备图像和视频存储功能，支持资料导出、打印及院内共享，满足临床、教学和随访需要。 7.系统兼容与扩展：与现有或拟配置的膀胱镜、摄像主机、显示器等设备兼容，并具备一定扩展能力。 8. 安全管理：具备用户权限管理、数据备份及信息安全保护功能，保障检查资料完整和可追溯。
18 | 泌尿科 | 恒压灌注清石系统 | 1 | 35 | 35 | 该系统用于经皮肾镜、输尿管镜等结石手术的灌注、控压、吸引及清石，以维持术野清晰、降低腔内压力波动、提高清石效率，适用于复杂性上尿路结石的微创治疗。 1.恒压灌注：连续调节灌注压力，目标压力稳定输出，减少波动。 2.负压吸引：稳定负压持续排出冲洗液、血性液体及碎石颗粒，减少结石残留。 3.灌注-吸引平衡：协调灌注与吸引，避免腔内压力升高。 4.实时压力监测：实时显示压力值，支持报警阈值设置。 5.快速清石：配合清石鞘/吸引鞘，碎石同步排出，缩短手术时间。
19 | 口腔科门诊 | 根管马达 | 5 | 1.8 | 9 | 1.扭矩：连续旋转状态下可调节。 2.转速：连续旋转状态下可调节。 3.马达手柄设置有操作开关按钮。 4.机头结构 采用微型反角机头。 5.用户界面 配备大屏幕及专用控制按钮。 6.旋转模式 支持单支锉根管成型，具备双向旋转动力功能。 7.程序设置 支持个性化设置多个程序，兼容市面上其他品牌锉。 8.锉识别 可快速辨认可旋转锉型号。
20 | 口腔科门诊 | 根管测量仪 | 6 | 0.8 | 4.8 | 1.安全标准：符合IEC 60601-1安全标准及CE标志要求。 2.演示模式：内置演示模式，便于熟悉设备及操作演示。 3.根尖定位技术：采用多频比值法根尖定位技术，根管冠、中、根尖三分一均可显示。 4.界面显示：可清晰测量根管位置。
21 | 口腔科门诊 | 牙髓活力测试仪 | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.测试模式：支持电活力测试和温度测试两种模式。 2.电活力测试速率：至少三档可调。 3.显示界面：配备彩色屏幕，3D牙齿模型根据测试数据及数值大小以相关颜色显示，辅助牙髓活力判定。 4.操作设计：无线手持式，可设置左右手使用习惯，屏幕支持180度翻转显示。
22 | 骨科 | 关节运动功能参数检测仪 | 1 | 套 | 275 | 用于运动医学关节疾病初筛，运动医学关节疾病术前分析、术中指导、术后评估、 不同骨科/运动医学科手术方案的对比研究，用于进行关节骨性结构、韧带、半月板、髌骨、软组织等关节相关疾病的术前、术后关节运动功能评估，实时生成检查报告，客观评价受试者关节运动功能。结合应力位X 光片/CT/MRI 等影像学对关节静态结构的检查，为临床上关节运动功能精准诊疗，康复训练方案的精准化、数字化提供支持。功能包括： 1.有效测量范围：水平500mm-1200mm，垂直450mm-1200mm，角度精度允差≤2°，位移精度允差≤2mm。 2.能实时显示膝关节三维六自由度数据曲线，髋、踝关节的三个角度曲线。 3.采样频率不低于60Hz。 4.检测时场地占用不超过2m×3m。 5.1名操作人员即可完成检测，单次检测时长不超过10分钟。 6.数据输出格式：xml、 png、avi\txt，实时及回放3D模型动画，具备实时报告生成功能，具备不少于3个USB接口及不少于1个标准网口。 7.集成高清视频镜头与红外三目运动捕捉镜头，运动捕捉镜头及主机采用一体式台车设计方便移动。 8.集成式双模红外立体定位组件，采集频率60Hz，测量精度：亚毫米，采集方式：红外线三维立体定位。 9.集成高清摄像镜头实时拍摄与回放运动画面. 10.摄像头具备自动对焦功能，最高采集频率60Hz，最大分辨率：1080p. 11.半球式股骨追踪器、胫骨追踪器，全球式髋关节追踪器、踝关节追踪器，具备半球式三维定位探针，高粘连性防滑脱绷带，定位方式：被动反射红外光. 12.具备双向行走功能，具有一键停机、摔倒急停保护功能，具备升降功能满足上坡测试。 13.2台23英寸IPS显示器，分别向操作者与受试者进行画面展示,分辨率1920x1080. 14.具备单个数据和批量数据导入功能,步态自动切分和统计功能,步态参数计算功能; 15.具备正常人群关节运动大数据库，具备测试数据与正常数据的对比分析与智能评分功能。