医用冰箱参数采购需求

一、设备名称：医用冰箱

二、采购数量：2台

三、采购预算：成交价不高于4.998万元
四、技术参数要求如下：

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1530L.

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

★3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，默认设定温度5℃，用户可自主调整为4℃。

4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、不少于21个可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； 

★6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；

★7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。

8、门体采用＜90度自关，＞90度悬停设计；
9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

★10、进口品牌压缩机， 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音不高于42dB，安全、节能、可靠；
11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

★12、8路传感温度控制：上温、下温、左化霜、右化霜、左控制、右控制、环温、环湿；有效保证温控的准确性；

★13、箱内设置8个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 

15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
16、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；
17、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
★18、箱内下部可选配3个药筐，提高冷藏箱空间利用率。
★19、3门3锁结构，更安全、更放心。
20、六个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。
21、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。
22、产品采用两套独立制冷系统。
★23、产品具备医疗器械注册证。

五、其他要求
1、质保期：不低于五年，质保期内免费提供耗材。
2、货  期：10天

3、业  绩：近三年内类似项目业绩不低于2份（提供合同复印件）。

