## Sheet1
医疗设备申购清单挂网（专科类二批次）
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单台预算 （万元） | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 产前诊断中心 | 染色体核型人工智能分析系统/染色体分析软件 | 1 | 48 | 48 | 1.支持从扫片仪图像中自动筛选中期分裂相，实现染色体图像采集与优选； 2.具备图像增强及染色体分割功能，可处理重叠、粘连染色体； 3.支持染色体自动识别、排列、编号及结构/数目异常检测； 4.具备科研教学功能，支持标准化数据积累与深度学习研究。
2 | 肛肠科 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 70 | 70 | 1.适用于肛肠科，支持腹部、浅表、腔内探头造影成像； 2.配备宽频凸阵探头（频率范围覆盖1.0-7.5MHz）； 3.支持双平面探头切换及穿刺引导功能。
3 | 口腔科门诊 | 齿科微动力系统 | 2 | 2.4 | 4.8 | 1.支持拔牙、高速、低速多种工作模式； 2.独立供电，无需外接牙椅水气，适用于手术室、教学、义诊等多场景； 3.具备双供水系统及内置过滤装置，带管路自清洁功能； 4.支持水路加热及雾化冷却功能。
4 | 口腔科门诊 | 颞颌关节手术系统 | 1 | 30 | 30 | 1.配备关节镜及套管穿刺系统，支持高温高压消毒； 2.配备多种规格光纤转接头； 3.具备射频消融及等离子消融切割功能； 4.配套手术辅助器械包（含套管、插针等）。
5 | 男科门诊 | 阴茎硬度检测仪 | 1 | 50 | 50 | 1.支持夜间阴茎勃起监测（NPT）及门诊诱发勃起检查； 2.具备视听刺激功能，可实时检测阴茎根部及龟头硬度； 3.支持连续记录勃起次数、持续时间及硬度数据； 4.具备事件标记功能。
6 | 男科门诊 | 男性性功能康复治疗仪 | 1 | 16 | 16 | 1.具备负压按摩、水浴治疗及电频刺激功能； 2.按摩频率可调范围覆盖0.6~3Hz； 3.压力传感器精度不低于规定要求。
7 | 男科门诊 | 男性性功能生物反馈检测仪 | 1 | 18 | 18 | 1.支持生物振动阈值检测； 2.检测部位不少于6个； 3.可独立打印报告并自动提示诊断结果。
8 | 生殖医学中心 | 双人工作站 | 1 | 30 | 30 | 1.适用于胚胎操作、捡卵、观察、换液及显微操作； 2.符合百级洁净标准，配备双重过滤系统； 3.配备防震台及温控加热台面，温控精度满足胚胎操作要求； 4.内置培养箱，支持多皿位加热； 5.配备显微镜下加热板，温控精度满足要求。
9 | 疼痛科门诊 | 冲击波治疗仪 | 1 | 42 | 42 | 1.采用气压弹道式或电磁式冲击波源； 2.配备多种治疗探头（聚焦式、放射式）； 3.适用于慢性疼痛、软组织粘连、钙化性肌腱炎等； 4.触摸屏操作，参数可预设存储； 5.具备过压、过温等安全保护机制； 6.配备移动推车。
10 | 疼痛科门诊 | 射频仪 | 1 | 73 | 73 | 1.支持连续射频、脉冲射频等多种工作模式； 2.温控精准，实时显示电极温度； 3.适用于三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、腰椎间盘突出等射频治疗； 4.配备多种规格射频电极针； 5.具备神经刺激定位功能；触摸屏操作，参数可调可存储； 6.具备温度、阻抗异常等安全报警功能。
11 | 新生儿科 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 49.5 | 49.5 | 1.床旁即时生成医疗级别一氧化氮气体； 2.用于新生儿及早产儿吸入治疗，实时监测NO/NO2浓度； 3.可与有创/无创呼吸机、高频振荡呼吸机、高流量氧疗设备联合使用； 4.无需外接气瓶，可从空气中实时产生NO； 5.NO浓度输出范围0-80ppm可调； 6.具备自动排水功能； 7.整机轻便，便于院内外转运。
12 | 内镜诊治中心 | 治疗胃镜 | 1 | 32 | 32 | 1.感光元件：CCD； 2.视野角：≥140°； 3.观察景深：3-100mm； 4.线段部直径：≤9.8mm； 5.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°； 6.与在院主机系统奥林巴斯（OLYMPUS）GIF-H290T型能配套使用。
13 | 内镜诊治中心 | 超细内镜 | 1 | 30 | 30 | 1.视野角度：0°（直视)，视野范围：≥140°； 2.观察范围：3-100mm； 3.先端部直径：Φ≤5.8mm，软性部直径：Φ≤5.9mm； 4.有效长度：≥1100mm，全长≥1400mm； 5.弯曲角度：上：≥210°.下：≥90°.左：≥100°.右≥100°； 6.钳道直径：≥2.4mm； 7.与在院主机系统奥林巴斯（OLYMPUS）GIF-XP260ONS型能配套使用。
14 | 内镜诊治中心 | 胃镜 | 1 | 39 | 39 | 1.用于胃镜检查治疗； 2.视野方向：直视； 3.视野范围：≥140°； 4.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°； 5.与在院主机系统富士（FUJIFILM）EG-84OT型能配套使用。
15 | 内镜诊治中心 | 肠镜 | 2 | 45 | 90 | 1.用于肠镜检查治疗； 2.视野范围：≥ 140°； 3.视野方向：直视； 4.景深 ：5-100mm； 5.弯曲角度：上≥ 180°，下≥ 180°，左≥ 160°，右≥ 160°； 6.与在院主机系统富士（FUJIFILM）EC-76OR-V/M型能配套使用。
16 | 内镜诊治中心 | 小肠镜 | 1 | 60 | 60 | 1.用于炎症型肠病.小肠疾病的诊疗；。 2.视野范围：≥140°； 3.弯曲角度：上≥180°/下≥180°；左≥160°/右≥160°； 4.与在院主机系统富士（FUJIFILM）EN-580T型小肠镜能配套使用。
17 | 内镜诊治中心 | 超声内镜系统 | 1 | 98 | 98 | 1.医用超声内窥镜主机，主要由物镜.电耦合器.医用监视器.冷光源及控制主机及部分组成； 2.支持实现4K分辨率； 3.模拟信号输出：VBS复合接口； 4.数字信号输出：12G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI； 5.图像信号可以电子增强； 6.色调调节：可进行色调调节； 7.图像对比度3档可调； 8.可根据亮度选择自动测光模式； 9.与在院主机系统奥林巴斯（OLYMPUS）EU-ME2PLUS型能配套使用。
18 | 内镜诊治中心 | 注水泵 | 5 | 1 | 5 | 1.最大流量不低于750ml/min； 2.溶液瓶容量不低于1000ml，可高压灭菌； 3.配备多种规格连接器，适配主流品牌胃镜、肠镜； 4.支持手动及脚踏双模式控制。
19 | 盆底中心 | 磁刺激仪 | 1 | 45 | 45 | 1.支持非接触式盆底运动检测，满足无法放置电极患者的筛查需求； 2.具备磁刺激、模板训练、助力磁刺激、多媒体训练、触发磁刺激等多种治疗模式； 3.支持盆底肌运动水平评估及神经传导功能测定，实现盆底肌、盆腔神经、骶神经多重刺激。
20 | 盆底中心 | 彩色超声诊断评估系统 | 1 | 60 | 60 | 1.支持盆底结构与功能综合评估； 2.集成低频电刺激、脉冲磁刺激、高频治疗、生物反馈、牵张训练等多种联合干预技术； 3.支持盆腔脏器及肌肉的早期诊断与动态评估； 4.具备表面肌电采集分析功能，可形成专业评估方案。
21 | 神经外科 | 脑电中央监护分析系统（一拖二） | 1 | 69 | 69 | 1.支持脑功能监护、神经电生理检查、睡眠监测、生命体征监护及数字视频脑电图监测； 2.功能覆盖损伤预后评估、癫痫监护、代谢缺血监测、镇静昏迷管理、苏醒预测、诊断分型、康复量化、脑死亡判定及科研教学； 3.配备参考电极系统，确保EEG信号采集准确一致； 4.具备自适应定标系统，支持多通道（4-32通道）信号检测； 5.含中线电极及蝶骨电极设计； 6.支持多导生理信号同步采集（肌电、眼电、心电、呼吸等）。
22 | 内分泌科(307病区) | 胰岛素泵 | 13 | 3.5 | 45.5 | 1、可精确模拟生理性胰岛素分泌，定时自动输注胰岛素。 2、内置“大剂量向导”功能，可通过输入碳水化合物量和当前血糖值，推荐精确的胰岛素大剂量。 3、有灵活输注模式：满足不同情况需求，包括常规、方波、双波大剂量和临时基础率。 4、安全与物理特性：内置多种安全警报（低电量、阻塞等），整体轻巧便携。 5、具备三类医疗器械注册证。
23 | 重症医学科 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 10 | 10 | 1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 1.2 观察镜筒：大视野三目镜筒，视场数≥22。 1.3 照明装置：采用内置式非球面透镜，高性能LED光源。 1.4 物镜：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。 1.5目镜：10×，视场直径为≥22，屈光度可调。 1.6载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。 1.7 相差系统：预对中相差环板，4X、10X、20X、40X共用一个相差环无需切换。 1.8 荧光镜组：红，绿，蓝三组。 1.9 荧光系统：UV、B、G。
24 | 重症医学科 | 荧光成像系统 | 1 | 10 | 10 | 1.1 黑白相机，用于荧光成像。 1.2 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口。 1.3 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 1.4 合成透射光和荧光多通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 1.5 电脑至少16G内存，512G固态加1T硬盘，I5处理器。