## Sheet1
十大中心医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 功能需求
1 | 骨质疏松中心 | 光谱治疗仪 | 1 | 25 | 25 | 1.用于治疗原发性骨质疏松症及引起的腰背疼痛或周身骨骼疼痛，用于预防和治疗维生素D的缺乏和不足；可用于维生素D缺乏、血糖控制不佳2型糖尿病的辅助治疗等。 2.具备LED半导体光源；红光、红外光、窄谱中波紫外光。 3.多种治疗模式可选。
2 | 骨质疏松中心 | 低频脉冲磁场治疗仪 | 2 | 32 | 64 | 1.主要用于骨质疏松的治疗并能改善骨密度而非辅助治疗。 2.具备特定治疗频率2Hz、4Hz、8Hz等多档可调；磁场输出最大强度不高于200Gs； 3.具备自动扫描模式和固定设置模式两种模式可选。
3 | 重症医学中心 | 气管插管可视喉镜 | 1 | 3 | 3 | 1.喉镜与显示屏一体化结构，便携易用。 2.喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用。 3.镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头。 4.液晶屏像素（PIX）不低于320*240。 5.分辨率≥3.72lp/mm，光照度：≥1500 Lux。 6.显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270° 7.内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh；电池持续放电时间不低于200min，充电时间：3h，充电次数＞400次 8.液晶屏3''及以上，屏幕比例：4:3，低电量屏幕显示功能 9.具备无线充电及充电指示功能
4 | 重症医学中心 | 掌上超声 | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.需同时满足便携移动、高清成像、多场景适配等； 2.具备相控阵探头，支持热插拔、自动识别；满足腹部、心脏深部探查； 3.具备组织谐波、空间复合成像、斑点噪声抑制等图像技术。
5 | 肺癌中心 | 支气管镜主机系统 | 1 | 80 | 80 | 1.适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗； 2. 配备两套镜子；检查镜插入管外径要求≤4.8mm；工作管道内径要求≥2.0mm；治疗镜插入管外径要求≤5.8mm；工作管道内径要求≥2.8mm； 3.配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 4.配备高清 CMOS 镜头,镜子图像像素要求≥60万。
6 | 产康亲子中心 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 5 | 5 | 1.用于产后盆底功能康复：改善产后压力性尿失禁、阴道松弛、轻度盆腔脏器脱垂、慢性盆腔痛等盆底功能障碍问题。 2.用于产后全周期综合康复：促进子宫复旧与恶露排出，改善腹直肌分离，缓解产后腰背痛、耻骨联合痛，同时可实现产后催乳、乳腺疏通，改善产后腹胀、便秘等问题。
7 | 产康亲子中心 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 15 | 15 | 1.适用于盆底功能障碍的无创医用康复设备，包含盆底评估、仿生物电刺激、生物反馈训练等功能； 2.可实现盆底功能重建、产后盆底功能障碍精准康复，改善产后漏尿（压力性 / 急迫性尿失禁）、阴道松弛、轻度盆腔脏器脱垂、慢性盆腔痛、性交疼痛等。
8 | 健康管理中心 | 超声诊断仪 | 2 | 160 | 320 | 1.支持腹部、心脏、浅表、腔内等全身应用，具备二维灰阶、M型、彩色多普勒等基础成像单元；2.配置腹部、心脏、浅表、腔内等探头，数量不少于4把，探头接口不少于4个，可激活相互通用； 2.具备多参数自动优化成像，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像等参数，维持图像均匀一致性； 3.支持B型、彩色多普勒、频谱模式下的实时动态参数优化，切换部位无需重复操作； 4.内置操作模块，可实现图像、报告、患者信息统一存储及检索等。
9 | 健康管理中心 | 人体成份分析仪 | 2 | 30 | 60 | 1.用于人体成分分析，身体综合素质分析、代谢性慢性疾病预判、病人营养及体液管理等；2.可检测腹部内脏脂肪面积，客观判定肥胖等级；细胞健康分析等； 3.具备生物阻抗分析，多频点测量，阻抗范围符合10Ω～1000Ω； 4.可具备科研数据拓展：基础代谢率、腰围、腰臀比、内脏脂肪面积、体细胞质量、左右臂围、肌肉臂围、体水分/去脂体重、去脂肪质量指数、脂肪质量指数、骨骼肌质量指数、阻抗数值、体型（基于BMI和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐性肥胖、消瘦型、偏瘦型）、历史数据对比分析仪（体脂百分比、肌肉量历史数据变化曲线图）等。
10 | 糖尿病中心 | 3D足测仪 | 1 | 2 | 2 | 1.支持双脚全足及石膏模型三维扫描，数据与原脚形吻合，误差≤1mm；支持双足同步扫描，生成踝关节及以下1:1三维模型。 2.基于三维模型自动提取足部长、宽、高、围度等尺寸；自动计算足弓指数、足跟及拇指倾斜角度；生成完整足部分析报告。 3.扫描数据报告能支持与微信公众号/小程序绑定对接，自动推送至用户手机；支持纸质报告下载打印；支持导出OBJ、STL、DRC等格式三维模型，用于定制鞋垫及鞋。 4.须提供配套足部筛查系统。