电动病房床项目需求
一、功能及配置要求
1.1七功能电动病房床：背部上升0-70°、膝部上升0-25°、高低升降 490-840mm、头高脚低0-14°、头低脚高0-14°、背膝联动升降、电动/手动CPR，配备背部延展回缩功能（Back Extension），床板可自动适度回缩，贴合人体生理曲线弧度；有效缓解背部抬升时造成的臀部皮肤摩擦，减轻腹部压迫感，可辅助患者在床上舒适保持坐姿体位。
配置要求
1、冷轧钢喷涂床架   1台；
2、分体式升降护栏 4片                                  
3、树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；
4、专业医用电机  3只；
5、遥控器 1只；
6、医用双面脚轮 4只；
7、中控锁装置   1套 ；
8、床垫止滑器   5个；
9、床侧引流袋挂架  4组；
10、标准输液架插孔8个；
11、标配蓄电池1个；
12、防撞轮装置 1套；
13、折叠床上桌 1套
14、输液杆 1只
15、防褥疮床垫1张
16、脚侧挡板2个
17、氧气瓶支架1个
1.2九功能电动病房床：背部上升0- 75°、膝部上升0-45°、高低升降 482-862mm、头高脚低0-16°、头低脚高0-16°、一键心脏椅位、一键复位、背膝联动、电动/手动CPR，配备背部延展回缩功能（Back Extension），床板可自动适度回缩，贴合人体生理曲线弧度；有效缓解背部抬升时造成的臀部皮肤摩擦，减轻腹部压迫感，可辅助患者在床上舒适保持坐姿体位。
配置要求
1、冷轧钢喷涂床架   1台；
2、分体式升降护栏（含护士控制面板） 4片                                  
3、树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；
4、专业医用电机  4只；
5、电动及手动CPR装置 1套
6、手持式遥控器 1只；
7、延长床架  1套
8、医用双面脚轮  4只；
9、中控锁装置  1套 ；
10、床垫止滑器 5个；
11、床侧引流袋挂架 4组；
12、标准输液架插孔8个；
13、标配蓄电池1个；
14、防撞轮装置 1套；
15、床上桌 1套
16、输液杆 1只
17、防褥疮床垫 1张
18、脚侧挡板2个
19、氧气瓶支架1个
20、体重称系统（需出厂前定制）1套
二、技术要求
1.床全长≥2200mm、宽≥1050mm；床板长≥1950mm、床面宽≥900 mm，隐藏式延长框架可延长≥145mm，可延长至2346mm，安全载重≥220kg。
2.功能要求：背部上升≥0~70°,膝部上升≥0~25°,高低升降≥490~840mm，头高脚低≥0~14°，头低脚高≥0~14°,背膝联动升降，电动/手动CPR。
3.床板采用优质冷轧钢板，一次冲压成型，床板由不少于10块圆弧卷板合并而成。
4.床板圆弧卷边式设计，厚度≥ 2.5cm，床板中心开孔≥50个，并一体冲压凹凸设计（提供床板实物照片）。
▲5.金属表面经过多道工序处理，采用≥20道工序（电泳＋粉末）复式喷涂，钢管内外均有均匀涂层，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈。涂膜厚度≥78μm。经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试。（1提供“电泳、粉末喷涂”流水线设备22道工序现场工艺照片，2提供电着粉末设备购买发票，3提供粉末物性强度试验报告）。
6.床板连接处加装金属耐磨垫套，床板连接活动处使用带螺纹胶螺丝，所有的螺丝都经过盐雾试验和耐酸碱性测试。（提供金属垫套及带螺纹胶的螺丝照片）。
7.床头、脚板采用高密度聚乙烯HDPE树脂材料一体吹塑成型，床头尾板上有模压成型的原材料（HDPE）标识，原材料可以证明为环保材料。床尾板设置安全指示标签，最大限度防止医疗安全事故的发生。（提供高密度聚乙烯（HDPE）原材料ROHS检测报告，模压成型的原材料（HDPE）标识，提供头尾板实物照片）。
8.头脚板均有按人体工程学原理设计的手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。
★9.四片分体式护栏，安装在床面板上，随床体的功能联动，保护患者的安全。另需配置可拆卸腿侧挡板≥2处，防止坠床。
11.护栏上设置30°刻度线，用于明确背部升起30°的角度。
12.前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失。
13.后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。
14.后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。
15.护栏采用高密度聚乙烯树脂材料一体吹塑成型，并带有装饰颜色贴纸。
16.控制器：全床共计≥3个控制器，分别为：1个手持遥控器，2个护士操作面板等。
16.1手持遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，操作自如。手持遥控器经久耐用、耐摔，在≥1米的高度下自由摔落1000次应无任何损坏，无安全危险，无绝缘击穿。（提供加盖CMA标识的有效检测报告扫描件，对应参数在检测报告中标注，原件备查。检测报告的型号与所投产品型号一致。
▲16.2具备自锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作，且可单独锁定遥控器。
17.床体下方配有夜灯。
18.床板两侧，各设置手动CPR装置1套。
19.床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。
20.双面脚轮：材质：树脂，直径≥125mm，防腐蚀、耐酸，具有静音、防缠绕等功能。
21.脚轮具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置。
22.需配备与床相匹配的同品牌静态防压疮床垫，尺寸：≥1910mm*860mm*120mm。
22.1.床垫外套TPU薄膜复合，防水透气，可透X光，经防霉、抗菌处理，阻挡血融病原菌。
22.2.床垫内芯：适合人体曲线的软硬双层记忆海绵；功能：可有效分散人体压力，延迟压疮的发生。床垫厚度≥10cm ，海绵密度≥25kg/m3。（提供第三方SGS抗病菌及阻燃检测报告）。
23.输液架：输液架标配2个挂钩，材质：不锈钢管架，具有树脂制上下锁紧件，具有空气阻尼装置：可以使输液杆缓速下降，而且可以通过旋转上下锁紧件调节高度并固定，高度：960-1688mm，挂钩的荷重≥1KG。
24.连接部位要求运用机器人焊接工艺，增加床的使用寿命（提供所投产品制造商采购焊接机器人设备发票复印件及实物照片及铭牌）。
25.体重称
   ⑴称重感应模块分布在床的四周，称重功能不受病床及病人体位影响
   ⑵称重范围0.1-240KG。称重值在2~10 KG时，分辨率为0.1kg。称重值在10~240 KG时，分辨率为体重的1%。
   ⑶体重变化报警功能:报警范围-9.9KG--- +9.9KG,分辨率+0.1KG.也可在不需要时选择关闭  
 ⑷重量数据储存功能:可储存11个重量数量
   ⑸无效变化量处理:可将枕头、被子等作为无效变化量处理
3、 [bookmark: _GoBack]业绩要求：近三年类似项目业绩不低于2份（提供合同原件备查）
四、付款方式：货到验收合格3-4个月付款

