## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 功能需求
1 | 影像科 | X射线计算机体层摄影设备（超高端CT） | 1 | 套 | 4500 | 1.具备高端CT功能（CT影像检查功能、超高分辨率成像、低剂量高效成像、多能量 / 光谱成像、精准物质鉴别）。 2.机架系统： 机架孔径：≥80cm；驱动方式：磁悬浮；数据传输方式：无接触；机架内部冷却方式：水冷。 3.高压发生器总功率：≥100kW；独立X线球管数量：≥1套；球管阳极热容量：≥30MHU。 4.X线数据采集系统（DAS）数量：≥1套；兼顾空间分辨率、扫描速度、图像噪声和剂量等。 5.包括精密空调1套、高压注射器、质控设备、临床需求相关软件等第三方配置。
3 | 影像科 | MR（磁共振成像系统） | 1 | 套 | 4900 | 1.磁场强度≥3.0T ；具备抗电磁干扰功能。单轴梯度场强切换率（非单组成像轴、非有效值，非矢量值）≥200mT/m/s。 2.磁体长度≥160cm ，最大单轴梯度场强≥80mt/m，切换率≥220T/m/s。 3.单FOV最大接收通道数≥64，全数字实时控制；光纤射频，多通道发射，多个独立射频源。 4.原厂头线圈, 线圈通道数≥64。 5.包括磁共振专用水冷机、高压注射器、精密空调1套、辐射防护用品、质控设备等第三方配置。
5 | 介入科 | 大孔径CT | 1 | 套 | 500 | 1.用于介入/放疗定位 ，配合完成介入穿刺机器人等相关导航设备操作。 2.机架孔径：≥80cm；探测器：≥64 排。 3.球管热容量≥7MHU；散热率≥850KHU/min。 4.配套 CT 模拟工作站、DRR 重建、放疗专用碳纤维平板床、等中心校准套件（禁止后期第三方加装）。 5.配置包含激光定位系统、高级迭代降噪软件、容积重建软件、辐射防护用品、质控设备等。