## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 功能需求
1 | 影像科 | X射线计算机体层摄影设备（超高端CT） | 1 | 套 | 4500 | 1.具备高端CT功能（CT影像检查功能、超高分辨率成像、低剂量高效成像、多能量 / 光谱成像、精准物质鉴别）。 2.机架系统： 机架孔径：≥80cm；驱动方式：磁悬浮；数据传输方式：无接触；机架内部冷却方式：水冷。 3.高压发生器总功率：≥100kW；独立X线球管数量：≥1套；球管阳极热容量：≥30MHU。 4.X线数据采集系统（DAS）数量：≥1套；兼顾空间分辨率、扫描速度、图像噪声和剂量等。 5.包括精密空调1套、高压注射器、质控设备、临床需求相关软件等第三方配置。
2 | 影像科 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 1 | 套 | 1200 | 1.扫描机架孔径≥78cm，高压发生器最大功率≥100kW 最高输出管电压≥140kV 。 2.球管阳极热容量≥30MHU，球管阳极散热率≥1300kHU/min，球管轴承类型：液态金属轴承。 3.单源等距探测器CT≥105kW；或双源探测器CT≥100kW；或立体双层探测器CT≥120kW。 4.单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2；或具备双层探测器≥128排。 5.具备心血管成像及后处理软件、多部位血管联合分析后处理软件、灌注成像及后处理软件等软件功能。 6.包括精密空调1套、高压注射器、质控设备、辐射防护用品、临床需求相关软件等第三方配置。
5 | 介入科 | 大孔径CT | 1 | 套 | 500 | 1.用于介入/放疗定位 ，配合完成介入穿刺机器人等相关导航设备操作。 2.机架孔径：≥80cm；探测器：≥64 排。 3.球管热容量≥7MHU；散热率≥850KHU/min。 4.配套 CT 模拟工作站、DRR 重建、放疗专用碳纤维平板床、等中心校准套件（禁止后期第三方加装）。 5.配置包含激光定位系统、高级迭代降噪软件、容积重建软件、辐射防护用品、质控设备等。