## Sheet2
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 神经外科 | 颅内压力及温度监测仪 | 1 | 14 | 14 | 需具备颅内压（ICP）与颅温同步监测功能。功能需求包括： 1.高精度监测：ICP 范围精度±1mmHg，支持收缩/舒张压波形显示； 2.温度范围分辨率 0.1°C； 3. 7 天内零点漂移≤±1mmHg，温度漂移≤±0.1°C。
2 | 神经外科 | 心排量检测仪 | 1 | 40 | 40 | 需具备无创连续心功能与血流动力学监测能力，功能需求： 1.微创实时监测心排量（CO）、每搏量、外周阻力、前负荷及容量反应性； 2.同步采集胸腔体液趋势、瞬时生物电抗、无创血压，并支持手动录入血氧与血红蛋白数据。
3 | 血液净化中心 | 血液透析机 | 16 | 12 | 192 | 1.用于肾衰竭终末期患者维持性血透治疗使用； 2.具备在线血压监测功能； 3.具备在线清除率监测模块：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（KtV），血浆钠浓度。
4 | 血液净化中心 | 血液透析过滤机 | 4 | 20 | 80 | 1.用于肾衰竭终末期患者维持性血液透析滤过治疗使用； 2.具备多种治疗模式:血液透析滤过（HDF）、血液透析（HD）、血液过滤（HF）、双针、单针、碳酸氢盐/醋酸盐透析； 3.机器具有应急按键功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量； 4.具备透析液流量自动调节功能：透析液流量可以根据血流量自动调节。在准备中透析液流量自动降至 ≤100 ml/min； 5.具备置换液流量自动调节功能，根据连续采集的透析器负荷率自动控制置换速率，置换液与有效血流量自动匹配。
5 | 血液净化中心 | 水处理系统 | 1 | 165 | 165 | 1.用于血液透析制水使用，产水水质要求满足血透规范； 2.每小时产水量不少于3600L（25摄氏度环境条件下）； 3.具备热消毒功能。
6 | 疼痛科 | 便携式超声 | 1 | 60 | 60 | 1.高分辨率彩色多普勒超声诊断系统； 2.便携式设计，适合门诊及床旁使用； 3.配备低频凸阵.高频线阵探头（适用于神经.肌肉.血管等浅表结构）； 4.支持穿刺引导功能，具备穿刺成像增强显示功能； 5.具备图像存储、回放、传输功能； 6.电池续航能力强，支持连续使用≥2小时； 7.配备专用推车或便携包，便于移动。
7 | 泌尿外科 | 碎石机 | 1 | 420 | 420 | 1.用于肾结石、输尿管结石等泌尿系结石体外冲击波碎石治疗； 2.需X线+超声双定位（具备X线辐射防护）、多档焦点及焦点电动微调、全电动多维治疗床； 3.冲击波能量、频率可调，支持治疗参数记录、存储； 4.具备急停、故障报警安全防护，支持大批量连续临床治疗； 5.提供全套设备配置，须明确核心部件设计寿命、易损件及运维成本。