## Sheet1
2026年8月29日挂网设备清单
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 影像科 | MR（磁共振成像系统） | 1 | 套 | 4900 | 1.磁场强度≥3.0T ；具备抗电磁干扰功能。单轴梯度场强切换率（非单组成像轴、非有效值，非矢量值）≥200mT/m/s。 2.磁体长度≥160cm ，最大单轴梯度场强≥80mt/m，切换率≥220T/m/s。 3.单FOV最大接收通道数≥64，全数字实时控制；光纤射频，多通道发射，多个独立射频源。 4.原厂头线圈, 线圈通道数≥64。 5.包括磁共振专用水冷机、精密空调1套等第三方配置。
2 | 影像科 | MR（磁共振成像系统） | 1 | 套 | 2200 | 1.磁场强度：3.0T； 磁体内径（患者检查孔道内径）大小：≥65cm ；患者检查孔道长度：≥130cm；单轴最大梯度场强（非有效值、非等效值）：≥60mT/m；梯度高阶匀场：≥3阶。 2. 射频系统模数转换器（ADC）个数：≥128个。 独立射频放大器个数≥2个，具备深度学习平台具备小视野弥散成像具备多次激发高清弥散成像技术具备自由呼吸多期动态增强成像技术。 3.原厂头颈、头颅、腹部、乳腺等线圈，线圈通道数≥8-64不等。 4.包括磁共振专用水冷机、精密空调1套等第三方配置。
3 | 医学工程部 | 区域医疗设备共享信息系统（二期） | 1 | 套 | 190 | 1.本项目为区域医疗设备共享信息系统扩容升级，能够实现：多院区院内设备共享池管理；手机、电脑端完成设备借用、审批、归还、消毒登记、费用统计、位置查询；自动做设备效益分析、闲置设备智能调度、采购论证分析、故障维修、报废预警等智能分析。建设内容分为物联网硬件采购、软件功能模块采购、项目实施安装及3年维保。 2.所需硬件部分包含不少于：物联网基站317个，蓝牙定位信标644个，电磁感应高值资产标签628个，光感部件标签39个，B超床带专用标签97个，简易定位标签70个，8口千兆POE交换机38台，16口千兆POE交换机23台。 3.软件功能模块包含设备共享平台智能体1套、一院多区共享模块1套。