## 功能需求
序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 | 预算单价（万元） | 预算价格 （万元） | 功能需求 | 修改后功能需求 | 功能需求参数
单位
1 | 上肢康复机器人（具备BCI接口） | 1 | 台 | 35 | 35 | 1.用于脑卒中、颅脑损伤等所致上肢运动功能障碍的评估与训练，具备不少于 8 种训练模式，包括主动模式、主被动模式、被动模式、限制运动方向的主动模式、限制运动方向的主被动模式、轨迹重现、单向训练、床边康复。2. 具备单轴、三轴、六轴轨迹学习功能，可采集不同轨迹并重复训练，实现多关节协同运动。3. 具备实时反馈功能，训练过程中实时显示训练模式、时间、速度、分数等数据；配备多款不同维度的情景互动游戏。4. 采用无线传输技术，无压断线、绊倒风险；左右臂自动切换，无需更换配件，智能操作。5. 减重辅助可在 1.5～3kg 范围内调节，调整步进 0.1kg。6. 各关节活动范围不小于：关节 1 ±150°、关节 2 -50°～30°、关节 3 -100°～-70°、关节 4 ±15°、关节 5 -80°～-45°、关节 6 ±155°；机械臂大臂长度不小于 380mm 与 360mm，小臂不小于 300mm。6.能够连接脑机接口使用。 | 1.适用于脑卒中、颅脑损伤等疾病导致的上肢运动功能障碍患者的运动功能评估与康复训练。具备不少于 8 种训练模式，包含主动模式、主被动模式、被动模式、限制运动方向主动训练、限制运动方向主被动训练、轨迹重现训练、单向训练，支持床边开展康复训练。 2. 具备单轴、三轴、六轴轨迹学习能力，可采集患者自定义运动轨迹并复现开展训练，支持上肢多关节协同运动训练。 3. 训练过程可实时展示训练模式、训练时长、运动速度、训练评分等数据；配套多款情景互动康复训练游戏，提升患者训练依从性。 4. 整机采用无线传输方案，减少现场线缆，降低缠绕、绊倒风险；支持左、右臂康复训练切换，切换操作简便。 5.配置重力减重辅助功能，减重调节范围至少覆盖 1.5kg～3kg，减重连续可调，减重调节精度≤0.1kg。 6.六自由度上肢机械臂，各关节活动范围不低于人体上肢生理活动范围，可满足不同体型成人患者上肢多关节康复训练需求。 7. 设备预留标准通讯接口，可外接脑机接口（BCI）模块，支持脑机信号联动开展上肢康复训练。 8. 具备过载、限位、急停等多重安全保护机制，训练过程中可实时监测外力，出现异常可及时停止运动，保障患者训练安全。 9.可存储患者训练记录，支持训练报告查询、导出，便于康复疗效评估与病历归档。 | 1.用于脑卒中等所致上肢运动障碍的评估与训练，训练模式≥8种（含主动、主被动、被动、轨迹学习、情景互动等）。 2.多轴轨迹学习，可采集并重复训练轨迹，实现多关节协同运动。 3.实时显示训练模式、时间、速度、分数；配多款情景互动游戏。 4.无线传输，左右臂自动切换。 5.减重辅助连续可调。 6.关节活动范围满足成人全关节训练需要，机械臂适配成人上肢结构。 7.具备标准通讯接口，支持对接脑机接口系统。
2 | 下肢康复机器人（具备BCI接口） | 1 | 台 | 60 | 60 | 1.用于中枢神经病变导致的下肢步行功能障碍患者进康复训练。设备适配身高范围：1.5m-1.9m。 2. 设备主机带有屏幕，可通过屏幕自动进行大腿和小腿长度调节。腿长初次调节后数据会被主机存储，再次登录后无需再次调节参数。 3. 包含两种步态，初级、中级和高级三种模式。 4 设备电池采用插拔设计，可快速从设备主机上手动分离，设备电量不足可随时更换。 5.能够连接脑机接口使用。 | 1.适用于中枢神经病变所致下肢步行功能障碍患者的步行康复评估与训练；设备可适配身高 1.5m～1.9m 成人患者。 2.设备主机配置显示屏，支持通过屏幕操作完成大腿、小腿长度调节；支持患者参数存储功能，保存患者腿长等个性化设置，再次调用患者档案时可直接调取已存参数，无需重复设置。 3.具备多级别步态训练模式，至少包含初级、中级、高级训练档位，可根据患者肌力水平选择对应步态方案开展训练。 4.配备可更换电池组件，电池支持快速手动拆装分离，可在低电量时直接更换电池，保障训练不间断。 5.设备预留标准通讯接口，可外接脑机接口（BCI）模块，支持脑机信号联动开展下肢步行康复训练。 6.具备急停、限位、过载保护、异常外力检测等多重安全保护机制，训练过程出现异常可立即停止运动，保障患者训练安全。 7.可存储患者训练档案，记录步态参数、训练时长、训练评价等信息，支持训练报告查询、导出，满足康复评估与病历归档要求 | 1.用于下肢步行功能障碍训练，适配身高1.5～1.9m。 2.主机屏自动调节大腿、小腿长度并存储参数。 3.≥2种步态模式，初/中/高三级难度。 4.电池可快速更换，保障连续使用。 5.具备标准通讯接口，支持对接脑机接口系统。
3 | 脑机接口主被动训练系统 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1、通过脑机接口采用眼动、TBR、运动想象混合触发主被动训练。 2、配备穿戴式干式梳状电极，满足无线充电。 3、上下肢主被动设备支持打开关闭人脸识别功能。 4、主被动采用一体式21.5 寸液晶大屏，屏幕高度可调。 | 1. 系统具备多模态混合触发控制能力，可支持眼动、脑电 TBR 比值、运动想象等多种信号模式，实现上肢、下肢主被动康复训练，适用于中枢神经损伤引发肢体运动功能障碍患者。 2. 配备穿戴式干式脑电采集电极组件，无需导电膏，电极采用梳状接触结构，稳定采集脑电信号；支持无线充电。 3. 配套上下肢主被动训练单元，支持人脸识别身份核验功能，该功能可按需开启或关闭，用于患者档案调取与训练记录绑定。 4. 配置一体式液晶显示屏，屏幕尺寸不小于 21.5 英寸，屏幕高度可调节，方便不同身高患者、操作人员使用。 5.具备急停、限位、过载保护、外力感知等多重安全机制，训练过程异常可立即停机，保障患者训练安全。 6. 可存储患者训练档案，记录脑电指标、训练模式、训练时长、训练评价等信息，支持训练报告查询、导出，满足康复评估与病历归档。 7.脑机信号模块可与上下肢主被动训练设备联动，根据患者脑电/眼动意图触发设备开展主被动协同训练，形成闭环神经反馈训练。 | 1.支持眼动、TBR、运动想象混合触发主被动训练。 2.穿戴式干式梳状电极，无线充电。 3.支持人脸识别功能开关。 4.一体式尺寸不小于21.5英寸液晶大屏，屏幕高度可调。
4 | 科研级脑电系统（256导） | 1 | 台 | 150 | 150 | 1.放大器通道数≥272个，其中EEG通道数≥256个，差分通道数≥16对。 2.端口：放大器具备参考电极（REF）端口，接地电极（GND）端口，屏蔽电极（SHD）端口。 3.时间常数：0.01s～0.1s，最大允许误差±40%；大于0.1s，最大允许误差±20%。 4.直流耦合设计采集低频信号，高采样率采集高频信号。 5.幅频特性：（1～60）Hz，最大允许误差+5%～-30% 6.采集、存储和回放：软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整；可对已记录的数据进行离线回放。 7.支持头皮和颅内脑电采集方案，颅内方案可自定义采集分组。 8.具备密度谱阵列（DSA）趋势分析，可同步显示脑电频率分布及能量变化趋势；支持同时显示≥4组DSA趋势，各DSA可独立选择分析导联；支持头皮脑电及颅内脑电两种应用场景，DSA分析频率支持自定义，DSA显示幅值范围支持自定义。 9.2D脑地形图支持绝对功率脑地形图、相对功率脑地形图、电位脑地形图、频段占比脑地形图及数字脑地形图等分析模式，可在同一分析界面切换。 10.支持脑电频段自定义设置，可分别设置频段名称、低频及高频边界。 11.脑机接口软件可联用多种康复设备，包括气动手、机械手、功能电刺激器、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备等，实现上下肢运动康复全覆盖； 12.脑机接口软件能够准确区分左右侧运动想象与静息态，保证康复过程的积极主动性；丰富全面的主动康复报告，提供训练结果评价、ERD/ERS图、功率谱密度图和全脑脑网络连接图，帮助医生客观评估康复过程和效果。 | 1.放大器总通道数≥272，其中 EEG 脑电采集通道≥256，支持差分采集通道不少于16对，可满足高密度头皮脑电科研采集需求。 2.电极接口：放大器具备参考电极（REF）、接地电极（GND）、屏蔽电极（SHD）独立端口，支持配套电极连接与噪声屏蔽。 3.系统时间常数0.01s～0.1s区间，最大允许误差±40%；大于0.1s区间，最大允许误差±20%，满足不同频段脑电信号采集。 4.采用直流耦合采集方案，可稳定采集低频脑电信号；支持高采样率采集，满足高频神经信号记录需求。 5.在1Hz～60Hz频段内，幅频特性最大允许误差+5%～-30%。 6.配套采集软件可接收并存储原始脑电数据，实时显示脑电波形；支持在线实时调整波形显示参数；支持已保存数据离线回放分析。 7.支持头皮脑电、颅内脑电两种采集方案；颅内脑电采集支持自定义导联分组设置。 8.软件具备密度谱阵列（DSA）趋势分析功能，可同步显示脑电频率分布、能量变化趋势；支持同时显示不少于4组DSA 趋势曲线，每组DSA可独立选择分析导联；头皮脑电、颅内脑电场景均可使用；DSA分析频率、幅值显示范围支持自定义。 9.支持2D脑地形图，可实现绝对功率、相对功率、电位、频段占比、数字脑地形图等多种分析模式，同一分析界面可快速切换各类地形图。 10.支持脑电分析频段自定义设置，可自主编辑频段名称、频段上下限。 11.脑机接口软件具备外部设备联动能力，可对接气动手、机械手、功能电刺激器、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备，实现上下肢全覆盖运动康复闭环训练。 12.脑机解码算法可区分左右侧运动想象信号与静息态信号，保障主动康复训练有效性；可生成完整主动康复评估报告，包含训练评价、ERD/ERS 曲线图、功率谱密度图、全脑脑网络连接图，用于客观评估康复训练效果。 13.具备信号超限预警、阻抗监测等功能；原始数据格式开放，支持第三方科研软件导入分析；具备用户权限管理，数据可导出备份。 | 1.放大器总通道数≥272，EEG通道≥256，具备差分输入通道及REF/GND/SHD端口。 2.时间常数0.01s～0.1s（允差±40%），>0.1s（允差±20%）；幅频特性(1～60)Hz（+5%～-30%）。 3.直流耦合采集低频、高采样率采集高频；实时显示波形、参数可调、离线回放。 4.支持头皮及颅内采集，颅内可自定义分组。 5.支持DSA趋势分析（≥4组）及2D脑地形图（多分析模式）；频段可自定义。 6.可联用气动/机械手、电刺激、外骨骼等康复设备；可区分左右侧运动想象，提供ERD/ERS、功率谱、脑网络连接等评估报告。
5 | 高精度脑电系统（32导，含BCI接口） | 1 | 台 | 35 | 35 | 1.数据全开源，支持所有范式，如SSVEP,ERP,MI； 2.通过脑机接口支持控制康复类设备，如上肢康复机器人，下肢外骨骼机器人等； 3.脑功能评估：康复疗效评估，脑功能状态评估，指导治疗方案等； 4.具备32通道以上盐水电极。 | 1.系统提供开放数据接口，原始数据可输出；支持 SSVEP、ERP、MI 等多种脑机实验范式。 2.具备 BCI 脑机接口联动能力，可输出指令控制上肢康复机器人、下肢外骨骼机器人等康复设备。 3.配套软件支持脑功能状态评估、康复疗效评估，可辅助制定与调整康复治疗方案。 4.配置不少于32通道盐水电极组件，以盐水作为导电介质，无需导电膏，稳定采集头皮脑电信号。 5.支持实时电极阻抗监测，直观展示各通道接触质量。 6.可实时采集、显示、存储脑电波形，支持离线回放与基础信号处理。 7.开放 SDK 二次开发接口，兼容第三方科研软件，便于科研拓展。 8.具备信号超限预警、电气安全保护，满足使用安全要求。 | 1.数据格式开放，支持SSVEP/ERP/MI等范式及第三方软件分析。 2.具备 BCI 脑机接口联动能力，可输出指令控制上肢康复机器人、下肢外骨骼机器人等康复设备。 3.支持康复疗效评估与脑功能状态评估。 4.≥32通道电极。
6 | 近红外脑功能成像系统（固定与便携式相结合） | 1 | 台 | 130 | 130 | 1.基本要求：采用近红外光照射生理机体表面，通过光吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像，同时该图谱图像可与MRI图像融合，通过动态图像显示脑活化状态数据。 2.光源类型：LED光源，非激光光源，光源安全等级为豁免级，安全性高； 3.通道数：单主机，非级联，提供≥53有效探测通道（非断层），包括≥16发射探头，≥16接收探头 4.探测器：为雪崩二极管APD，内置在主机内、非外置，通过光纤与人体连接； 5.检测波长：700nm≤波长≤900nm； 6.发射探头光功率：单波长≥45mW； 7.采集方式：分时采集，避免信号串扰 8.检测探头动态范围：≥100dB，支撑不同脑区的高质量探测需要； 9.自适应增益调整：提供≥120dB的动态范围，一键自适应光源功率-探测增益调整； 10.穿戴式采集：抗运动干扰能力强，可背包穿戴式采集自然活动状态下的脑功能活动信号； 11.防水性及安全性：探头防水性达到IPX7或以上，探头和头帽与人体头部直接接触，具备生物安全相容性； 12.支持与各品牌不同规格型号脑电（EEG）、tDCS、TMS联用； 13.内置脑功能检查方案--脑卒中康复检查方案；提供配套肢体检测任务，支持一键对采集的近红外数据进行分析，灵活提取血红蛋白浓度变化定量指标，生成对应的三维图谱； 14.配备同品牌数据分析软件，具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能；提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； | 1.采用近红外光照射头部表层组织，通过光吸收量变化，多点测量大脑皮质区域氧化血红蛋白、还原血红蛋白浓度变化，可输出脑血流量分布、脑代谢与循环状态图谱；支持图谱与MRI影像融合，动态展示脑活化状态数据。 2.采用LED光源，非激光光源，光源安全等级为豁免级，使用安全性高。 3.单主机，无需级联扩展；有效探测通道≥53通道（非断层成像），发射探头≥16个，接收探头≥16个。 4.内置雪崩二极管 APD 探测器于主机内部，通过光纤连接人体采集信号。 5.工作波长范围700nm～900nm。 6.单波长发射光功率≥45mW。 7.采用分时采集技术，降低通道间信号串扰。 8.探测探头动态范围≥100dB，满足不同脑区高质量信号采集。 9.系统整体动态范围≥120dB，支持一键自动完成光源功率与探测增益自适应调节。 10.支持背包穿戴式采集方案，抗运动干扰能力强，可采集自然活动状态下脑功能信号，兼顾固定台式与便携式两种使用场景。 11.探头防水等级IPX7及以上；探头、头帽与人体接触部件具备生物相容性，使用安全。 12.支持与不同品牌 EEG脑电、tDCS、TMS设备同步联用采集。 13.内置脑卒中康复专用检查方案；配套肢体检测任务范式，支持一键对近红外原始数据自动分析，可提取血红蛋白浓度变化定量指标，生成三维脑功能图谱。 14.配备同品牌配套数据分析软件，具备一站式数据分析能力，包含数据预处理、伪迹识别校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、GLM 一般线性模型脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批量批处理、结果可视化、超扫描分析等功能。供应商须提供国内具备 CMA 或 CNAS 资质第三方机构出具的对应检测报告首页及关键指标页。 15.支持受试者档案管理，原始数据存储、导出，支持离线回放与二次分析。 16.具备信号超限预警、过载保护等安全机制，满足医用设备安全要求。 | 1.多点测量含氧/脱氧血红蛋白浓度变化，图谱可与MRI融合显示脑活化状态。 2.光源安全等级豁免级。 3.有效探测通道≥53（发射≥16、接收≥16）；APD探测器内置、光纤连接。 4.波长700～900nm，单波长光功率≥45mW；分时采集防串扰。 5.探头动态范围≥100dB，自适应增益≥120dB。 6.可穿戴采集、抗运动干扰；探头防水IPX7、生物相容。 7.支持与各品牌EEG、tDCS、TMS联用。 8.内置脑卒中康复检查方案，一键分析并生成三维图谱。 9.配一站式数据分析软件（预处理、伪迹校正、GLM、脑网络、统计、批处理、可视化等）；提供CMA或CNAS认证第三方检测报告。
7 | 吞咽神经肌肉电刺激仪（具备BCI接口） | 1 | 台 | 25 | 25 | 1、具备舌压评估功能，可以显示舌压波形和舌压值，可进行舌压和舌耐力的评估，并生成评估报告。 2、具备舌压训练可通过舌压电极进行舌压触发电刺激训练、舌压抗阻训练和多媒体舌压训练。 3、具有电诊断评估，可根据评估结调整方案参数，提高疗效。 4、设备具备外接端口可连接脑机，实现脑机吞咽训练及治疗。 | 1.支持舌压评估，实时显示舌压波形、舌压数值，可开展舌压力、舌耐力评估并生成评估报告。 2.配套舌压电极，支持舌压触发电刺激训练、舌压抗阻训练、多媒体舌压训练。 3.具备电诊断评估功能，可依据评估结果辅助调整治疗参数，优化治疗方案。 4.预留外接通讯端口，可对接脑机接口（BCI）模块，实现脑机联动吞咽康复训练与治疗。 5.支持多通道电刺激输出，刺激参数可独立调节。 6.具备电极脱落、过载、短路等安全保护，异常工况可及时停机。 7.可存储患者评估、训练记录，支持评估报告查询、导出。 8.配置操作显示屏，支持患者信息录入、康复方案保存与调用。 | 1.舌压评估（波形、数值、报告）及舌压训练（触发电刺激、抗阻、多媒体）。 2.电诊断评估并自动调整治疗参数。 3.具备标准通讯接口，支持对接脑机接口系统。
8 | 气动手训练系统（具备BCI接口） | 1 | 台 | 10 | 10 | 1、设备功能、用途：适用于因脑卒中、脊髓损伤或手外伤等原因引起的手指关节功能障碍康复训练，要有4种康复模式：被动康复训练、主从镜像康复训练、抗阻康复训练和主动助力康复训练模式，具备连接脑机实现“脑-机”交互训练； 2、主机内置大容量锂电池 ，可满足 3 小时以上离电的操作训练；康复手套采用柔软硅胶材质，可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练； 3、主机输出安全压力-70kPa～200kP、康复手套手指弯曲角度范围：-30°～ 270°、手指指尖驱动力度≧7N； 4、每个康复训练模式都可以进行简单、自由和高级模式切 。且训练时间1-60分钟可调；速度参数1-9档可调；力度参数1-9档可调； | 1.适用于脑卒中、脊髓损伤、手外伤等造成手指关节功能障碍康复训练；具备被动、主从镜像、抗阻、主动助力共 4 种康复训练模式；预留通讯接口，可对接脑机接口（BCI）模块，实现脑机交互训练。 2.主机内置锂电池，离电连续工作≥3小时；康复手套采用柔性硅胶材质，支持单指独立或多手指组合屈曲/伸展训练。 3.主机输出压力范围覆盖-70kPa～200kPa；手指弯曲角度范围-30°～270°；指尖驱动力≥7N。 4.训练模式均支持简单、自由、高级子模式切换；训练时间 1～60分钟可调；速度1-9档可调；力度1-9档可调。 5.具备压力超限、过载、急停等多重安全保护机制。 6.可存储患者训练数据，支持训练报告查询、导出。 7.配备操作终端，支持患者信息录入、训练方案保存与调用。 | 1.手指关节障碍康复训练，模式≥4种（被动、主从镜像、抗阻、主动助力），可对接脑机交互训练。 2.锂电池≥3小时离电训练；硅胶手套，支持单指及组合指屈伸训练。 3.输出压力安全可调；弯曲角度、指尖驱动力满足全关节训练需要。 4.训练时间1-60分钟，速度、力度各1-9档可调。
9 | 功能性电刺激仪（多通道，具备BCI接口） | 1 | 台 | 8 | 8 | 1.用于中枢神经损伤所致肢体运动功能障碍的电刺激治疗。主机采用触控式导航面板，可单机便携工作，支持参数输入与调试；具备 8 个电刺激输出通道，各通道输出相互独立，支持多部位同时使用。2. 输出电流 0～100mA 可调，步进 1mA，电流误差 ±30%；输出脉冲波形为双向对称方波。3. 脉冲宽度 10～180μs 可调，正脉冲或负脉冲，步进 1μs，误差 ±5μs；脉冲频率 20Hz，误差不大于 ±1Hz。4. 训练时间 0～30min 可调，步进 1min，误差 ±1s。5. 内置智能电流优化方案，采用闭环回路，精准控制输出电流大小、脉宽与频率。6. 具备电极贴片脱落自动识别功能，脱落即自动断电停止；具备日志存储功能，自动记录患者使用日志，便于统计患者训练情况。 | 1.适用于中枢神经损伤所致肢体运动功能障碍电刺激治疗；主机带触控面板，支持单机便携操作；≥8路独立刺激输出通道，通道独立，支持多部位同时刺激。 2.输出电流0～100mA可调，步进1mA，电流误差±30%；输出双向对称方波脉冲。 3.脉冲宽度10～180μs 可调，支持正/负脉冲，步进1μs，误差±5μs；支持20Hz脉冲频率，误差≤±1Hz。 4.训练时间0～30min可调，步进1min，时间误差±1s。 5.内置智能电流优化方案，采用闭环回路，可精准控制输出电流、脉宽、频率。 6.具备电极脱落自动识别，脱落自动断电停机；自动存储患者训练日志，便于训练统计。 7.预留外接通讯端口，可对接脑机接口（BCI）模块，实现脑机联动电刺激康复训练。 8.具备过载、短路等安全保护机制。 9.支持患者档案、训练方案存储，训练记录可查询导出。 | 1.8通道独立输出，可多部位同时治疗。 2.电流0～100mA可调（步进1mA，误差±10%），双向对称方波。 3.脉宽10～180μs可调（误差±5μs）；频率20Hz基准、20～100Hz可调。 4.治疗时间0～30min可调；闭环电流优化。 5.电极脱落自动断电；使用日志记录。
10 | 经颅电刺激仪（高精度经颅电） | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.支持双脑区同步调控，相较单靶点刺激疗效更优，可双人同步治疗； 2.高精度5通道输出支持M*N模式，各通道极性、电流独立可调，实现电流导向精准调控； 3.搭载电场仿真软件，可导入MRI影像形成三维可视化皮层电流分布与个性化建模； 4.配备外置科研接口，可与近红外、脑电、MRI同步联用。 | 1.支持双脑区同步调控，可实现双人同步刺激治疗，实现多脑区协同干预。 2.≥5通道高精度输出，支持 M*N 阵列刺激模式；各通道极性、输出电流独立可调，实现电流导向精准调控。 3.配套电场仿真软件，可导入 MRI 影像，构建三维头部模型，可视化皮层电流分布，支持个性化刺激方案建模。 4.配备外置科研接口，支持与近红外脑功能成像、脑电设备同步联用，可对接 MRI 设备开展同步实验。 5.具备电流超限、阻抗异常、电极脱落识别、急停等多重安全保护，异常自动切断输出。 6.支持刺激方案保存调用，自动记录刺激日志，支持数据导出。 7.配备操作终端，实时监测各通道阻抗、输出状态。 | 1.双脑区同步调控，可双人同步治疗。 2.5通道独立可调，支持多靶点同步刺激。 3.电场仿真软件，导入MRI三维建模。 4.外置科研接口，可与近红外、脑电、MRI联用。
11 | 经颅磁刺激仪（具备闭环调控接口） | 1 | 台 | 45 | 45 | 1、刺激频率：0.01～80Hz连续可调，其中1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz，可实现超低频刺激。 2、脉冲输出频率稳定性：设定频率与实际输出频率之间允差≤±1%。 3、线圈本体搭载内嵌液晶显示屏，可实时显示线圈温度、输出强度及脉冲计数。 4、设备支持脑机接口功能，可对患者运动想象能力进行评估并生成报告。 | 1.刺激频率0.01～80Hz 连续可调；1Hz及以下步长0.01Hz，1Hz 以上步长1Hz，支持超低频刺激。 2.脉冲输出频率允差≤±1%，实际输出与设定频率偏差不大于±1%。 3.刺激线圈本体集成显示屏，可实时显示线圈温度、输出强度、脉冲计数。 4.预留闭环调控通讯接口，支持对接脑机接口模块，可完成运动想象能力评估并生成评估报告。 5.具备线圈超温、输出超限、急停等多重安全保护，异常自动停机。 6.支持刺激方案保存调用，自动记录刺激日志，支持数据导出。 7.主机配置操作终端，支持参数设置、方案选择、设备状态实时监测。 | 1.频率0.01～80Hz连续可调，支持超低频刺激；频率允差≤±1%。 2.液晶显示器可实时显示线圈温度、输出强度、脉冲计数。 3.支持脑机接口功能，运动想象评估并生成报告。
12 | VR认知训练系统 | 1 | 套 | 25 | 25 | 1.用于脑卒中、颅脑损伤、帕金森病等中枢神经病变导致的认知功能障碍患者的评估与康复训练。系统具备训练前禁忌症筛查功能，可筛查光敏性癫痫史、前庭功能障碍、重度认知障碍不能配合、幽闭恐惧及面部皮肤感染等情况，筛查记录随患者档案保存，未通过筛查者不能进入训练流程。2. 训练全程具备治疗师端一键急停功能，可在 2 秒内终止头显画面与声音输出；患者感觉眩晕或其他不适时可自行终止训练；单次训练时长可设置上限，到时自动进入结束引导，不依赖患者自行退出。3. 头显配备可更换一次性卫生眼罩，面罩部分为可拆卸设计并支持 75% 酒精擦拭消毒，随机配备紫外消毒柜；支持佩戴框架眼镜使用，瞳距可调范围 55mm～75mm，支持单手操作模式及坐位、轮椅位、床旁半卧位三种体位训练，卧床患者无需起身即可完成训练。4. 训练场景中包含不少于 8 个日常生活活动情景化任务，覆盖超市购物找零、厨房操作步骤排序、服药时间管理、公交出行路线规划、钱币识别与支付、安全用火用电判断等内容，每个任务包含任务分解提示、执行、错误反馈完整流程，不得仅为点选式小游戏；支持与上肢康复机器人、天轨移位系统、功率自行车联动，实现认知运动双任务训练。5. 训练难度可根据患者正确率、平均反应时、错误类型自动调整，系统自动累计每位患者的训练时长、训练次数、各维度完成量及难度等级变化，训练报告包含与基线评估的同维度对比，并标注最小临床重要差异（MCID）参考值，作为疗效判定依据。 | 1.适用于脑卒中、颅脑损伤、帕金森病等中枢神经病变认知障碍患者评估康复；内置禁忌症筛查，可筛查光敏癫痫、前庭障碍、重度认知障碍、幽闭恐惧、面部皮肤感染；筛查记录存入患者档案，未通过筛查不可进入训练。 2.治疗师端一键急停，2秒内切断头显画面与声音；患者可自主终止训练；可设置单次训练时长上限，到时自动结束训练。 3.头显可配一次性卫生眼罩，面罩可拆卸、支持75%酒精擦拭消毒，配套紫外消毒设备；支持佩戴框架眼镜；瞳距55mm～75mm 可调；支持单手操作，可坐位、轮椅位、床旁半卧位训练，卧床患者无需起身训练。 4.内置≥8个日常生活情景化任务，包含超市购物、厨房操作、服药管理、公交规划、钱币支付、安全用电用火等；每个任务具备任务提示、执行、错误反馈完整流程，非单纯点选小游戏；预留接口，可联动上肢康复机器人、天轨移位系统、功率自行车，开展认知运动双任务训练。 5.系统依据患者正确率、反应时、错误类型自动调整训练难度；自动记录训练时长、次数、完成量、难度变化；训练报告可与基线评估对比，提供 MCID 参考值，用于疗效评估。 6.具备设备运行状态监测，支持患者账号权限管理，保护患者隐私。 7.存储患者评估、训练档案，支持报告查询、导出，用于病历归档。 | 1.认知障碍评估与训练；训练前禁忌症筛查，记录随档保存。 2.治疗师一键急停（2秒内终止）；单次时长上限自动结束引导。 3.一次性眼罩、面罩可拆洗消毒，配紫外消毒柜；瞳距55～75mm；支持坐位、轮椅位、半卧位。 4.≥8个日常生活情景任务，含任务分解、执行、错误反馈完整流程；经标准通讯协议与上肢机器人、天轨、功率自行车联动。 5.难度自适应调整；报告含基线对比及MCID参考值。
13 | 天轨移位系统（病房） | 38 | 套 | 18 | 684 | 主要用于患者患者在病房转移及训练 1. 四向机头，具有电动上升、下降、前进、后退功能，具有实时拉力显示、智能跟随功能。 2.具有智能跟随功能：患者在步行过程中，系统自动感应到患者行走方向，自动调整运行状态，舒适度更好，保证患者安全； 3.充电方式：全轨轨道内充电，轨道内置导电条，机头在轨道上可以自动充电，时刻保持充沛的动能； 4.辅助坐站训练装置具备站立训练、被动运动训练、助力运动训练、主动运动训练等训练模式，可实现健侧和患侧的压力值测试和足托角度调节，矫正站立姿态. | 1.用于病房患者转运及步行康复训练；四向机头，具备电动升降、前进、后退功能；支持实时拉力显示，具备智能跟随功能。 2.步行训练时系统可自动感知患者行走方向，动态调整机头运行状态，提升训练舒适度，保障训练安全。 3.轨道内置导电条，机头可在轨道上自动充电，保障设备持续工作。 4.配套坐站训练组件，支持站立、被动、助力、主动运动训练；可检测健侧、患侧压力，足托角度可调，矫正站立姿态。 5.具备过载、限位、急停、拉力超限预警等多重安全保护机制，异常状态自动停机。 6.可存储患者训练数据，记录拉力、时长、训练模式，支持数据查询导出。 7.配套操作终端，支持参数设置、实时查看设备运行及拉力状态。 | 用于病房转移及训练。 1.四向电动升降、进退，实时拉力显示。 2.智能跟随，自动感应行走方向。 3.充电方式满足连续使用（轨道内或专用充电位）。 4.坐站训练装置多模式，健/患侧压力测试、足托角度调节。
14 | 天轨移位系统（训练区） | 6 | 套 | 18 | 108 | 主要用于患者在康复大厅训练 1. 机头驱动电机为交流伺服电机，机头具有自适应功能，机头能够依据患者运动自动调整机头运动参数； 2.采用手持式控制器与机头连接方式：无线连接控制，操作便捷； 3.手持式控制器至少可以进行智能跟随训练、定速训练、动态平衡训练、上下阶梯训练以及全地形模拟训练五种训练模式的选择及参数调节。 4. 系统内置不少于13种趣味训练游戏，游戏难度可自由设置，将训练趣味化、功能化，最具沉浸感的3D游戏训练。 5. 具有物联网功能，与其它具备物联网功能设备之间实现无线传输、共享； 6.辅助坐站训练装置具备站立训练、被动运动训练、助力运动训练、主动运动训练等训练模式，可实现健侧和患侧的压力值测试和足托角度调节，矫正站立姿态. | 1.康复大厅使用，机头采用交流伺服电机驱动；机头具备自适应功能，可依据患者运动自动调整机头运行参数。 2.配备手持式控制器，采用无线方式与机头通讯控制，操作便捷。 3.手持控制器支持至少5种训练模式选择与参数调节，含智能跟随、定速、动态平衡、上下阶梯、全地形模拟训练。 4.系统内置≥13种康复趣味训练游戏，难度可自定义；支持3D沉浸式游戏化康复训练。 5.具备物联网功能，可与其他支持物联网的设备无线传输、共享数据。 6.配套坐站训练装置，具备站立、被动、助力、主动运动训练模式；支持健侧、患侧压力检测，足托角度可调，矫正站立姿态。 7.具备过载、限位、急停、拉力超限预警等多重安全保护，异常自动停机。 8.可存储患者训练档案，训练数据支持查询、导出，用于疗效评估。 9.支持训练方案保存调取，实时监测设备运行及拉力状态。 | 用于康复大厅训练。 1.交流伺服电机，自适应调节运行参数。 2.手持控制器无线控制。 3.≥5种训练模式（智能跟随、定速、动态平衡、上下阶梯、全地形模拟）。 4.内置≥13种训练游戏，难度可调。 5.物联网无线互联。 6.坐站训练装置多模式，压力测试、足托调节。
15 | 蝶形浴槽 | 1 | 台 | 30 | 30 | 1.用于患者全身浸浴、涡流水疗及放松治疗。槽体外形尺寸（长×宽×高）不小于 2400×1700×900mm，内槽有效尺寸不小于 1950×1500×550mm；托架离地高度 300～400mm；单台设备含输送臂的整体占地长度不大于 3000mm。2. 具备智能处方功能，内置处方不少于 30 个，所有处方均可自定义设置，做到即用即存、性能稳定，可因人而异调用；设置界面为中文显示，便于治疗师操作。3. 采用自动进水模式，进水量可在 100～500L 范围内调节，进水温度可在 18～48℃ 范围内调节；系统按预设水量与温度自动进水，达到设定值后自动停止；装配自动加热系统，水温可在 18～48℃ 之间自行调节；具备隐性无声自动注水与补水功能。4. 具备涡流治疗、光疗、音乐疗法三种治疗功能，并配涡流压力表，实时显示涡流大小。5. 配备不小于 7 寸的液晶触摸屏，可实时显示各水槽温度、运行状态及进水管温度；配备清洗装置，用于蝶形浴槽清洗。6. 具体移位器（椅），靠背具备分阶段翻转角度调节功能，调节范围不小于 110°～150°；躺椅头枕可根据使用者身高调节高度；具备三重限位保护，其中包含两层电控限位和一层机械限位，可使输送臂左右 90° 旋转至安全位置，保障患者安全及设备可靠性。 | 1.用于患者全身浸浴、涡流水疗及放松治疗；槽体外尺寸≥2400×1700×900mm；内槽有效尺寸≥1950×1500×550mm；托架离地高度 300～400mm；含输送臂整体占地长度≤3000mm。 2.内置不少于30套治疗处方，支持处方自定义保存调用；中文操作界面。 3.自动进水，水量 100～500L 可调，水温 18～48℃可调；达到设定水量温度自动停水；自带自动加热，支持低噪音自动注水、补水。 4.具备涡流治疗、光疗、音乐疗法；配备涡流压力表，实时显示涡流压力。 5.配备液晶触摸屏≥7寸，实时显示水槽、进水管温度及设备运行状态；配套浴槽清洗装置。 6.配套移位椅；靠背翻转角度≥110°～150°；头枕高度可调；三重限位保护（两层电控 + 一层机械限位）；输送臂可左右 90° 旋转至安全位置。 7.具备水温超限、水位、漏电、过载等多重安全保护，异常自动报警停机。 8.配置水循环过滤系统，可存储治疗与设备运行日志。 9.浴槽主体采用医用级防腐光滑材质，便于消毒清洁。 | 1.全身浸浴、涡流水疗；尺寸满足成人治疗需要；托架离地300～400mm。 2.智能处方≥30个，可自定义。 3.自动进水100～500L、水温18～48℃自动调节加热。 4.涡流+光疗+音乐疗法，配涡流压力表。 5.≥7寸触摸屏；配清洗装置。 6.移位椅靠背110°～150°调节；三重限位保护。
16 | 流水步行浴槽 | 1 | 台 | 70 | 70 | 1、用于患者水中步行训练。整体尺寸:长2500×宽1200×高1400 mm 2、主体材质采用FRP材质（纤维增强复合材料）， 浴槽装有类似船舶似螺旋桨，能产生流动的水流，水流速度：0-1.8m/s。 3、水下跑带为特殊高密度硅胶材质，柔软坚固、舒适、耐腐蚀，利于浴池水的过滤、消毒，步行速度：0-4km/h，无级变速 4、流水步行浴槽含不锈钢转运吊臂，手动旋转，旋转范围180度，升降范围1200mm,转运病人方便，稳定。 5、流水步行浴四边采用封闭式设计，非开门式。患者进入浴池可通过吊臂进入，非轮椅推入。 | 1.用于患者水中步行康复训练；整体外形尺寸（长×宽×高）2500×1200×1400mm。 2.浴槽主体FRP纤维增强复合材料；配备螺旋桨式水流发生装置，水流速度0～1.8m/s可调。 3.水下跑带为高密度硅胶材质，柔韧坚固、耐腐蚀，便于水体过滤消毒；步行速度0～4km/h无级变速。 4.配置不锈钢手动转运吊臂，旋转范围180°，升降行程1200mm，患者转运稳定方便。 5.浴槽四边封闭式，非开门式；患者依靠吊臂转运入槽，不采用轮椅直接推入。 6.具备水电分离、过载、急停、水位超限等多重安全保护。 7.配套水循环过滤与水体消毒系统。 8.配备操作面板，可设置跑带、水流、训练时长，实时展示设备运行状态。 | 1.水中步行训练，尺寸满足训练及转运需要。 2.FRP等耐腐蚀材质。 3.可调流速水流0-1.8m/s。 4.硅胶水下跑带，步行速度0-4km/h无级变速。 5.不锈钢转运吊臂，旋转180°、升降1200mm。 6.经吊臂入浴，安全可靠。
17 | 床边B超机 | 2 | 台 | 50 | 100 | 1.满足浅表肌腱、韧带、神经的细节分辨能力及穿刺介入引导临床操作，具备多种浅表组织检查模式;同时能检查膈肌移动度、厚度等呼吸康复功能。 2.≥21英寸高清触摸屏；≥3个有源探头接口；一键图像优化，穿刺针增强技术，穿刺引导功能； 3.支持高频探头≥12MHz，曲棍球探头≥16MHz，超高频探头≥23MHz。 | 1.可清晰分辨浅表肌腱、韧带、神经，满足穿刺介入引导，具备多种浅表组织检查模式；可测量膈肌移动度、厚度，开展呼吸康复功能评估。 2 配备高清触摸屏≥21英寸；有源探头接口≥3个；支持一键图像优化、穿刺针增强、穿刺引导功能。 3.主机可适配高频探头≥12MHz、曲棍球探头≥16MHz、超高频探头≥23MHz。 4.支持静态图像、动态视频存储；内置测量工具，支持膈肌参数测算；报告可编辑、导出打印。 5.床边移动式设计，方便病房转运；符合医用电气安全规范。 | 1.浅表肌腱、韧带、神经高分辨成像，穿刺引导；支持膈肌移动度、厚度评估。 2.≥21寸触摸屏；≥3个有源探头接口；一键优化、穿刺针增强。 3.高频探头≥12MHz。
18 | 双能X线外周骨密度仪 | 1 | 台 | 32 | 32 |  |  | 1.满足国际诊断标准的前臂桡骨远端1/3部位骨密度检测需求， 2.采用双能X线吸收法（DXA），移动式设计配备移动电源，辐射剂量低于常规胸片； 3.短期重复性CV值≤1.0%，单次检测≤60秒； 4.内置中国人种参考数据库并自动计算T值、Z值，中文操作界面，支持DICOM接口对接PACS/HIS，本地存储≥10000例； 5.无需专用屏蔽机房。