## Sheet1
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 服务内容 | 资质要求
1 | 胸腹腔内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）维保项目 | 1 | 147万/年 | 1.售后响应要求：提供365天、7×24小时不间断报修热线支持。采购人报修后1小时内电话响应，24小时内到达现场开展维修。 2.配件质量要求：维修更换的配件均为原厂合规正品，符合国家及原厂技术标准；进口配件可提供正规报关凭证。维修服务中更换的任何零配件均须来自原厂，符合原厂技术标准并取得原厂合格认证，经合法途径报关进口且未在其他设备上使用过，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据一致。 3.预防性保养要求：维保期内每年提供不少于4次整机全面预防性保养服务，包括设备深度清洁、整机性能检测、精度校准、电气环境安全检测、设备工况排查等，每次保养完成后出具完整、正式的保养报告。 4.维保档案管理：为设备建立专属、完整的维保档案，每季度动态更新，档案内容包括维保合同、设备基础信息、历次保养报告、故障维修记录、配件更换明细、设备检测报告等，可供院方随时查阅、归档。 5.设备运行保障：维保服务期内，保障设备年度正常开机率不低于95%，年度非计划停机天数不超过18天。 | 1.人员配置要求：服务商须配备不少于3名专职在岗维修工程师，工程师须持有设备原厂同型号有效维修资质证书，投标时提供证书复印件备查，以保障日常故障处置及预防性保养工作稳定开展。 2.服务业绩要求：服务商须具备同品牌、同型号设备在履约维保项目案例，并提供相应合同证明材料。 3.履约保障能力：具备履行本项目所需的专业技术能力、稳定可靠的备品备件供应渠道及应急服务保障能力，可提供7×24小时应急技术支持。
2 | UMR880（核磁共振）、uDR380iPRO（移动DR）、uDR780iPRO（悬挂DR）维保项目 | 3 | 130万/年 | 1.售后响应要求：提供365天、7×24小时不间断报修热线支持。采购人报修后1小时内电话响应，24小时内到达现场开展维修。 2.配件质量要求：维修更换的配件均为原厂合规正品，符合国家及原厂技术标准；进口配件可提供正规报关凭证。维修服务中更换的任何零配件均须来自原厂，符合原厂技术标准并取得原厂合格认证，经合法途径报关进口且未在其他设备上使用过，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据一致。 3.预防性保养要求：维保期内每年提供不少于4次整机全面预防性保养服务，包括设备深度清洁、整机性能检测、精度校准、电气环境安全检测、设备工况排查等，每次保养完成后出具完整、正式的保养报告。 4.维保档案管理：为设备建立专属、完整的维保档案，每季度动态更新，档案内容包括维保合同、设备基础信息、历次保养报告、故障维修记录、配件更换明细、设备检测报告等，可供院方随时查阅、归档。 5.设备运行保障：维保范围包含配套水冷机组及空调等附属设备；维保服务期内，保障设备年度正常开机率不低于95%，年度非计划停机天数不超过18天。 | 1.人员配置要求：服务商须配备不少于3名专职在岗维修工程师，工程师须持有设备原厂同型号有效维修资质证书，投标时提供证书复印件备查，以保障日常故障处置及预防性保养工作稳定开展。 2.服务业绩要求：服务商须具备同品牌、同型号设备在履约维保项目案例，并提供相应合同证明材料。 3.履约保障能力：具备履行本项目所需的专业技术能力、稳定可靠的备品备件供应渠道及应急服务保障能力，可提供7×24小时应急技术支持。
3 | 医用气体供应服务协议 | 1 | 310万/年 | 1.提供符合国家规范要求的医用气体（液态氧、桶装液氧、氧气、二氧化碳、氮气、液氮、氩气、氦气等）供应、运输及二次搬运服务，货物运送至招标人指定位置；同时提供与之配套的储罐、钢瓶供采购人免费循环使用，中标人负责储罐与钢瓶的定期检测，确保使用安全。 2.严格执行国家质量安全标准，医用气体质量符合《中华人民共和国药典》要求，纯度≥99.5%；气体生产企业须持有中华人民共和国药品生产许可证、药品注册证（或药品注册批件）、中华人民共和国危险化学品经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、气瓶充装许可证。 3.投标人须具备多辆配送车辆；中标人每次送货时须到采购人储罐现场进行专业的供气安全检查和供气技术指导，确保氧气加注安全。 4.投标人分项报价表中的数量为1年预估需求量，单价为每批次采购结算单价。采购人每批次按实际需求量采购，按每批次实际用量×采购单价结算。合同有效期内，双方不得以任何理由上调价格。 5.安排至少2名专职人员驻院，协助院方在院内搬运瓶装医用气体。 6.提供瓶装氧气管理信息系统一套。 | 1.主体资格要求：投标人须为具有独立法人资格的企业，营业执照经营范围须包含医用气体（或危险化学品）经营相关内容，投标时提供营业执照副本复印件。 2.许可资质要求：投标人须持有中华人民共和国药品生产许可证（或药品经营许可证）、药品注册证（或药品注册批件）、中华人民共和国危险化学品经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、气瓶充装许可证，投标时提供相关证书复印件。 3.供应保障能力：具备满足本项目用气需求的储存、运输能力及应急保供预案，确保医用气体安全、连续、不间断供应。